| 设备 名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 动态尿流量监测仪 | - 内部电池续航时长：正常工作模式下≥480小时； - 配备显示屏、带分区显示； - 重量：≤300g； - 实时采集动态尿量信息并显示： - 4.1实时显示当前尿流量，并支持m1/min、ml/h、m1/24h、m1/48h四种计量单位切换； - 4.2自动汇总患者尿容量、使用时长、使用模式等信息并显示； - 测量范围尿容量监测范围为0ml至≥2500ml； - 设备能够识别尿量状态并及时预警，预警需包含但不限于多尿提示、少尿提示、无尿提示； - 支持通过菜单配置界面进行配置床位； - 工作模式：设备支持至少四种工作模式，可通过设备按键进行配置： 8.1正常模式：动态尿流量监测仪正常监测计量患者尿流量与尿容量； 8.2定时模式：通过设定固定时间，当达到设定时间后，设备发出声光提示； 8.3定量模式：通过设定固定容量，当达到设定容量后，设备发出声光提示； 8.4训练模式：通过设定固定关闭导尿管时间，帮助患者进行膀胱训练； - 具备无线网络发射功能；（提供工业和信息化部无线电管理局核发的《无线电发射设备型号核准证》复印件并加盖供应商公章。） - 设备无专机专用耗材，设备适配所有标准规格集尿袋/引流袋； - ★配备动态尿流量监测系统； - 动态尿流量监测系统，具备智能提醒、界面显示、数据查询统计、信息管理等功能； |

★质保期：质保期≥3年（合同签订后采购人出具验收报告之日起），质保范围：产品含所有部件（质保期内涉及维修、产品更换、人工费用等一切费用包含在此次报价中）。质保期后若采购人采购本项目的维保，其每年的维保费用不超过成交价的3%。

- 以上带“★”项为实质性要求，必须全部满足，负偏离视为无效响应。