主要技术参数：

1、产品适用范围

适应症：创伤骨科空心螺钉内固定术，脊柱螺钉内固定术。

适用范围：用于脊柱外科和创伤骨科开放或经皮手术中，以机械臂辅助完成手术器械或植入物的定位。

2、安全性能：符合《GB 9706.1-2007 医用电气设备第1部分：安全通用要求》、《GB 9706.15—2008 医用电气设备第1-1部分：安全通用要求并列标准：医用电气系统安全要求》的要求。

3、电磁兼容性能：符合YY 0505-2012《医用电气设备第1-2部分：安全通用要求并列标准：电磁兼容要求和试验》的要求

4、重复定位精度误差不大于±0.2mm。

5、绝对定位精度误差不大于±1.0mm。

6、系统跟踪定位精度误差不大于±1.0mm。

7、基于 2D 透视图像规划的综合定位误差不大于±2.0mm

8、基于 3D 容积图像规划的综合定位误差不大于±1.5mm

9、包括病例管理、图像采集、图像校正、手术规划、空间标定、模拟仿真、数据存储、机器人控制。

10、协同控制：具有通过人为拖动控制运动的功能。拖动力不大于50N。

11、碰撞安全防护：机械臂运动过程中，当导航定位手术工具与其它设备发生碰撞时，机械臂具有自动停止运动的功能。机械臂停止运动的碰撞力不大于80N。

12、光学跟踪精度：误差不大于±0.6mm

13、可同时兼容2D图像和3D图像手术规划模式。

14、适应症范围：一套设备同时覆盖全阶段脊柱螺钉内固定术、创伤骨科空心螺钉内固定术。

项目信息要求：1.所购仪器设备、系统如需要接入医院网络、业务系统，供应商（和生产商）须提前提出需求；需要接入网络的，网络接入目的、类型、网络带宽、开放公众端口等相关内容需符合国家相关法律法规及医院网络安全要求，并在销售方案中明确；如果需要医院提供计算资源或存储资源的，也在销售方案中明确所需的CPU、内存及存储容量，并在销售方案中明确，如由供应商（或生产商）提供计算、存储资源的，须满足医院计算机中心要求（如不能提供塔式服务器、双路电源、存储冗余、原厂维保等）。

2. 供应商（或生产商）提供的销售医疗仪器设备、系统，如提供附带操作终端的，具体性能参数要求不低于医院当年采购的办公用计算机参数要求（如正版操作系统、CPU核心数量、内存大小、硬盘类型等），如操作终端使用专用或专有软件的，需在销售方案中明确后续的维保服务（包括且不限于软件升 级、补丁更新、安全漏洞修补等）。

3.如供应商（或生产商）在销售方案中未体现以上内容和医院要求，视同供应商（或生产商）已完全知道并理解、免费及按照医院要求执行。