颅内无创检测分析仪基本技术要求：
1、整机指标

1.1推车一体式。

1.2检测指标：颅内压值，直接数显。

1.3颅内压检测范围：70mmH2O~1200mmH2O。

1.4检测时间：≤1分钟。

1.5临床试验：平均误差≤8.5%。

1.6防电击类型：医用电气设备II类BF型。

1.7具有内部电源装置，当外部电源断开时，仪器由内部电源供电。

★1.8内置锂电池，独立电池仓。

1.9操作界面能够显示电量，电池状态。

2、刺激光源

2.1刺激光源频率：0.25Hz～1.5Hz可调。

2.2脉冲触发宽度：1ms～8500ms可调。

2.3发光亮度范围： 0cd/㎡～29000cd/㎡。

2.4闪光模式：多种闪光模式6种闪光频率+12种脉冲宽度+13种闪光脉冲次数。

2.5眼罩发光亮度可调。

★2.6眼罩发光亮度可测量。

★2.7光照度范围：0Lux~8000 Lux ±20%。

3、放大器

3.1放大倍数≥20000。

★3.2共模抑制比CMRR≥128db。

3.3带宽：0.4Hz～380Hz。

3.4阻带特性：在无信号输入时（输入短路）输出电压不大于60mv 。

3.5零点地悬浮技术：无需接地，移动更方便。

4、其他功能指标

4.1可以输入病人姓名、年龄、检测医生等信息并查询。

4.2脑灌注压换算功能。

4.3电极安放阻抗检测功能，（判断电极配戴是否合格）。

4.4检测参数优化设置功能。

4.5颅内压监护曲线打印功能。

5、配置要求（实质性要求）
5.1操作平台：Windows XP全中文操作系统。

5.2显示器：19寸彩色液晶显示器。

5.3专用打印机。

