设备一：儿童牙科综合治疗机参数要求
1.工作条件：环境温度5°-40°；相对湿度≤80%；供气压力范围 0.55—0.80Mpa, 流量≥55L/min；水源水压范围 0.2—0.4Mpa, 流量≥10L/min；
▲2.牙椅注册使用期限＞12年；
▲3.口腔灯：与治疗机同品牌，可三轴旋转的双模式LED感应灯，可感应控制白光开关，黄白光切换和照度的无极调节，无接触式控制；照度最大值≥30000lux,最小值≤8000lux；色温最大值≥5500k，最小值≤2300k；

4.牙科椅
4.1座椅承重范围＞160KG；座椅最低高度≤350mm；
4.2坐垫和靠背背板防潮防霉，可免工具挂扣式安装；
▲4.3靠背两段式设计，下端始终支撑腰部，上部可根据儿童身高进行电动调节，拥有50mm运动行程；靠背肩部＜300mm，适配儿童肩宽；
4.4坐垫扶手间距＜520mm，头枕最多可伸长≥150mm，匹配儿童的体型和身高；
▲4.5材料抗菌防霉；
4.6配置有座椅左右扶手，侧扶手可向外旋转90°；
▲4.7有防误触急停开关，有急停保护装置；
4.8配置有底板脚控，可调节椅位升降俯仰；
▲4.9牙科椅有直流∕变频∕调速系统，装备低压直流电机或液压驱动系统；
4.10有开机自检功能、紧急修复功能、供水、冲痰联动功能、灯椅联动功能、智能复位功能、紧急制动安全装置等功能；
4.11牙科椅具备≥3个记忆椅位；
5.推车式治疗台，可手动调节器械台升降；配置≥15功能按键面板；内置式低压24伏观灯片；手机管道有防回吸功能；
6.有漱口水恒温系统；
7.助手位单元配置≥10功能助手控制面板和置助手搁置台；≥2个关节助手杆，可单独进行大范围灵活转动。
设备二：牙科种植综合治疗机参数要求
1.工作条件：环境温度5°-40°；相对湿度≤80%；供气压力范围0.55—0.80Mpa,流量≥55L/min；水源水压范围0.2—0.4Mpa, 流量≥10L/min；
▲2.牙椅注册使用期限＞12年；

▲3.手术灯：与治疗机同品牌，可多方位旋转的LED无影手术灯，可手动和感应调节光照强度，最大光照强度≥70000Lux，灯光照明深度≥1700mm；可产生直径≥20cm的超大圆形光斑；

4.牙科椅
▲4.1坐垫和靠背要求防潮防霉；免工具挂扣式安装方式。
▲4.2座椅承重范围＞160KG；座椅升降范围 最高≥800mm，最低≤380mm；

4.3配置有座椅左右扶手，左右扶手皆可上下翻转135°；
4.4符合人体工程学的靠背设计；靠背中心与边缘落差＞7cm ；
4.5头枕长度可在0-150mm间调节；
▲4.6有防误触急停开关，平头内槽式设计，具有急停保护装置；
4.7具备直流∕变频∕调速系统，装备低压直流电机或液压驱动系统，具有升降瞬间延时功能；
4.8具备开机自检功能、紧急修复功能、供水、冲痰联动功能、灯椅联动功能、智能复位功能、紧急制动安全装置等功能。
▲4.9具有一键漱口功能；

5.治疗台单元
▲5.1推车式治疗台，可通过电动调节治疗台高度，配置面不锈钢器械盘，易清洁消毒；配置≥15功能按键面板；配置≥2个220V电源插口，可连接种植机或心电监护仪；配置一键水气电开关；
5.2手机有防回吸系统；
5.3 配置面积＞1800cm²第二托盘，可反放置更多器械工具，易消毒材质，可进行大范围旋转；
6.侧箱单元
6.1侧箱整体金属设计，更利于感控消毒；
6.2可旋转≥135°的一体式陶瓷痰盂缸；具有漱口水恒温系统，具有超温安全保护；水杯供水系统和冲痰盂系统可根据医生的要求设定时间；
▲6.3牙椅本身自带有≥3套吸唾系统，可分别用于综合治疗和专业种植；

7.助手位单元：配置≥10功能助手控制面板；可进行＞300度的旋转；可伸缩铝合金助手杆，可进行大范围活动；助手器械挂架可进行水平旋转＞200°；挂架位可单独垂直旋转＞280°；
8.地箱
8.1地箱内置封闭电源；
▲8.2有防污染的下水排污连接组件；

8.3配置有气压稳定系统；
▲9.配置有医生脚踏和助手脚踏，医生脚踏可控制手机工作，助手脚踏控制椅位升降、靠背俯仰、椅位复位、一键漱口冲盂、种植负压吸引器工作以及吸唾（可控制点动抽吸或持续抽吸）。
10.配置医生椅至少有八个方位可调节；脚轮架采用静音轮；
11.配置护士椅拥有可旋转扶手，椅脚坚固耐用。

设备三：口腔根管预备设备参数要求
1、扭矩范围：连续旋转状态下是0.6-4.0Ncm

2、速度范围：连续旋转状态下是250-1200rpm

3、额定输入：DC 18 V 0.5 A

4、充电时间：大约5小时

设备四：牙科综合治疗台参数要求

1. ▲整机选用优质进口水、气管道；
3. ▲机身内电路板采用稳定可靠的原装进口控制电路板；
4. ▲病人椅尽量液压驱动系统，离地最低高度≤40cm，离地最高高度≥73cm，负载承重力≥181Kg，病人椅运动调节的升降及俯仰速度均可调节；

5. 椅位采用大面积金属底板固定，无需打地钉锚固避免破坏诊室地面结构；

6. 牙椅采用一体式内置地箱结构，除手机和强弱吸唾管道外无其他外露管道；

7.病人椅配置有双侧可旋转式扶手并可锁定固定，便于病人上下椅位；

8.配置有360°旋转调节双关节头枕；

9. ▲治疗台工作台面尺寸≥40cm*60cm，提供5组手机器械挂架；

10. ▲手机控制采用气控式主控阀，水气均由信号气控制；

11.有手机管路防回吸功能；

12.有器械台多个手机管路同时冲洗消毒功能（需提供官方证明材料）；

13. ▲整机所有供水管路有抑菌技术；

14.配置有伸缩式活动助手挂架，助手位器械挂架不少于3个，配置进口金属强力吸唾器、弱吸唾器及三用喷枪各1套；

15.强弱吸唾手柄具有旋转开关；

16.助手位控制面板采用与医生位控制面板相同功能设计，可控制水杯加水、他与冲水、椅位升降和靠背俯仰；

17.助手位的器械挂架科可独立调节角度方便护士操作；

18.可旋转式设计采用陶瓷材质，带过滤网、表面光洁易于清洗消毒；
19. ▲内置有光纤电动马达，带液晶显示屏可直观的操作与调节设置电动手机的参数，配置直弯手机；
20. ▲内置有牙椅管路消毒仪，可提供无毒不含氯的牙椅供水满足快速杀菌消毒要求。
