自贡市第四人民医院心内科相关耗材及设备采购需求

一、采购项目名称：自贡市第四人民医院冠脉旋磨仪及冲击波球囊配套耗材采购项目

二、用途：对成人患者在支架植入前对原发性冠状动脉等的钙化病变进行旋磨及钙化斑块震波预处理。

三、控制价及采购数量：                                                            （单位：元）

| 序号 | 标的名称(辅助试剂以仪器实际使用为准） | 年预计采购数量 | 年预算单价 | 年预算总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用冠脉血管内冲击波导管 | 20 | 29760 | 595200 |
| 2 | 磨头导管和推进器旋磨磨头推进器一体化导管 | 10 | 15300 | 153000 |
| 3 | 旋磨推进器 | 30 | 4700 | 141000 |
| 4 | 磨头导管 | 30 | 7362 | 220860 |
| 5 | 导引导丝 | 40 | 1025 | 41000 |
| 6 | 冠脉旋磨仪 | 本次采购数量1台 | 7000 | 7000 |
| 7 | 冲击波球囊 | 本次采购数量1台 | 7000 | 7000 |

四、技术参数要求

| 项目名称 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 一次性使用冠脉血管内冲击波导管 | - 1.冲击波导管由球囊、导管轴、导管座、充盈端口、导丝出口、连接器和脉冲发射器组成，按照尺寸结构，产品为电子束灭菌。 - 2.导管前端球囊直径满足：2.5-7mm、长度满足12—60mm，确保满足多段血管的尺寸，输送系统需满足两种系列及以上。 - 3.球囊导管可发射脉冲，每条需发射80及更多次脉冲，脉冲能有效地作用于坚硬的钙化组织，断裂钙化，从而达到重塑钙化斑块、恢复管腔面积、改善血管顺应性的目的。 |
| 磨头导管和推进器旋磨磨头推进器一体化导管 | - 1、旋磨治疗仪主机、一体式旋磨、旋磨导丝、氮气瓶、旋磨液。 - 2、为应对不同大小的钙化病变，磨头直径需要包含至少有1.25mm、1.5mm、1.75mm、2.0mm尺寸。 |
| 旋磨推进器 | - 推进器操作磨头修饰和消融严重钙化斑块。 - 驱动和控制旋磨导管和磨头的移动。 - 具有导丝制动器，用于防止导丝的旋转和移动。 |
| 磨头导管 | - 磨头导管长度不低于135cm。 - 磨头材料为钻石、纯镍、Niklad镍、酚醛-丁腈。 |
| 导引导丝 | - 组成及配置：旋磨导丝和导丝止尾夹。 - 旋磨导丝长度≥330cm，头端直径≤0.014英寸，体部直径≤0.009英寸。 - 3、导引导丝为旋磨提供推进和转向，能让旋磨头推进血管内和能让旋磨头退出体外的支持性。 |

五、商务要求

1、合同签订：成交通知书发出之日起30日内签订合同。

2、供货期限：接采购人通知，3个工作日内送货到采购人指定地点。

3、交货地点：自贡市第四人民医院指定地点。

4、付款方式：按季度支付款项，按实际配送数量办理结算。

5、报价方式：本次报价应包括人工、管理费、税费等完成本项目所需一切费用。

6、验收办法：采购人参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）的规定进行验收。按国家相关规定及采购文件的技术要求、成交供应商的响应文件及服务承诺与合同约定标准进行验收。

▲7、本项目：一是严格按照《四川省医疗保障局关于印发<四川省医药机构医用耗材集中采购实施方案>的通知》（川医保规[2021]10号）、《四川省药械招标采购服务中心关于做好医药机构医用耗材集中采购工作的通知》（川药招[2021]66号等政府主管部门政策执行；二是在合同有效期内，如政府主管部门要求执行带量集中采购政策，则合同自动解除，双方无条件执行；

- 合同有效期：三年。

六、其他

1、“▲”为实质性要求。