多功能脑电图仪参数要求
硬件要求
24通道脑电放大器；
高清视频音频组件；
▲采样率：100，200，500，1000，10000Hz;
▲采样分辨率(A/D Convertor)及精度： 24bit；
▲耐极化电压：±750mV；
放大器输入阻抗: ≥100MΩ；
▲共模抑制比：≥115dB；
噪声电平：≤1.5μV p-p；
带宽： 0.08Hz–300Hz；
双阻抗检测：可以在放大器上以及软件界面上启动阻抗检测，电极阻抗的监检测阈值可以设置:2 kΩ、5 kΩ、10 kΩ、20 kΩ、50kΩ，高于预先设定阈值的电极红色高亮显示；
软件要求
电压测量：误差不超过±10%；
时间常数：0.03s~0.1s 误差不超过±40%；大于0.1s 误差不超过±20%；
幅频特性：1Hz~120Hz，偏差不超过﹢5%~﹣30%；
功率谱频谱：误差不超过±10%；
功率谱幅度：偏差不超过±10%；
灵敏度：OFF、(1、2、3、5、7、10、15、20、30、50、75、100、150、200)μV/mm；
时间常数RC（低切滤波）：(0.001、0.003，0.03、0.1、0.3、0.6、1、2)s；
高切滤波器：(15、30、35、50、60、70、120、300)Hz；
交流滤波器（陷波滤波器)：50Hz或者60Hz；
波形扫描速度： 4 秒、5 秒、6 秒、8 秒、10 秒、15 秒、20 秒、30 秒、
60 秒、5 分/页或自定义 ；
波形回放：支持翻页、1/10翻页、自动翻译、自动播放，支持指定时间或事件跳转；
导联：最多64导联显示，支持导联显示、关闭和冻结、添加注释；
参考电极：AV、 Aav、0V、 OFF；
头型导联显示： 预设≥5套组合，可自定义≥13套组合；
校准电压： (2、5、10、20、50、100、200、500、1000)μV；

校准信号：0.25 Hz方波或10 Hz正弦波，自动/手动校准模式；
波形测量：任意波形局部时间/振幅/频率的自动测量；动态定规尺，自动调节频率和波幅最佳测量范围；时间振幅测量尺，方便测量单个波峰的频率、振幅；波形对比，通过拖曳可叠加两导联进行波形对称性对比;
事件标记：支持事件名称自定义编辑功能，支持事件跳转；
▲qEEG（定量脑电图）：具有自定义的波段功率分析，幅值分析，功率比分析；包含彩色密度0频谱分析（cDSA）、振幅整合脑电图（aEEG）、相对α、频谱熵、包络、爆发抑制、BSI分析、尖棘波等指数统计与计算功能；
▲自定义10组显示标签，可以自由组合不同导联的不同定量功能，并通过标签一键切换显示。
脑电地形图显示：支持多种地形图显示方式，包括频率地形图与电位地形图，可显示色阶能量值，支持动态播放；
实时回放：在检测记录同时，可对之前上一个病人病历进行回访、分析、报告；
EDF格式数据保存：无需专用回放软件即可播放脑电数据，辅助教学；

▲过度换气诱发试验语音提示：提供语音播报指导患者进行过渡换气诱发试验；
断电自动保存；
