牙科综合治疗椅设备参数要求
工作条件：环境温度5°-40°；相对湿度≤80%；供气压力范围 0.55—0.80Mpa, 流量≥55L/min；水源水压范围 0.2—0.4Mpa, 流量≥10L/min。
▲2.牙椅注册使用期限＞12年。

3.口腔灯与治疗机同品牌， LED感应冷光节能灯，投射灯珠≥6颗，灯头拥有灯光控制开关≥2个，最高照度≥40000Lux；口腔灯色温可进行白光/黄光/混光三种模式切换，混光模式下色温可无极调节；色温最大值≥5200k，最小值≤3500k。

4.牙科椅
4.1牙椅座椅承重范围＞160KG；座椅升降范围：最高≥780mm，最低≤415mm。
4.2 坐垫和靠背防潮防霉；靠背免工具挂扣式安装方式。

4.3配置有座椅左右扶手，右扶手可上下翻转135°。

4.4头枕长度可在0-150mm间调节；头枕角度可单手调节。

4.5有防误触急停开关，具有急停保护装置。

4.6具备直流∕变频∕调速系统，装备低压直流电机或液压驱动系统，具有升降瞬间延时功能。

4.7具备紧急修复功能、供水冲痰联动功能、灯椅联动功能、智能复位功能、紧急制动安全装置等功能。
消毒系统
5.1数字化自动水路消毒： 一键实现管道冲洗、消毒液注入、静置、再冲洗全流程，无需手动逐步操作；具有断电续消功能、紧急退出、水源检测功能、防器械遗漏和防误操作智能管控功能；

5.2符合GB/T 5750.12-2006《生活饮用水标准检验方法微生物指标》，消毒后达到合格标准。
6.医生治疗台单元
▲6.1具备≥15功能按键控制面板；具有开机自检功能，并具备≥8个记忆椅位；
▲6.2内置洁牙模块：牙椅主控屏幕须能显示洁牙机至少三种模式，可通过主控面板进行调节，并自动记忆使用参数到医生程序，随时调用；
▲6.4内置电动马达模块：牙椅主控屏幕能显示电动马达转速，可通过主控面板进行调节，并自动记忆使用参数到医生程序，随时调用；
7.侧箱单元
★7.1箱体可向外旋转≥45度；

▲7.2可旋转≥325°的可拆卸陶瓷痰盂缸，痰盂下水口使用防臭隔污设计；

7.3配置容量＞1L的消毒液专用水瓶，添加时开盖即可，无需拆装水瓶；配置纯净水系统，纯净水瓶容量＞1.2L；

▲7.3强弱吸过滤器，其过滤精度≤1 ㎜²，有效过滤面积≥600 ㎜²，过滤体积≥20 ㎜³，能更加精细地过滤，并可容纳更多固体污染物而不堵塞过滤器；

助手位单元
▲8.1 配置≥10功能按键的助手控制面板，可水平旋转＞300度；助手器械挂架可进行水平＞200度旋转，挂架可各自进行垂直＞270度的旋转；
8.2 ≥3个关节助手杆，三个关节都可进行大范围灵活转动；
▲8.3强弱吸手柄至少各1支，手柄耐高温高压消毒，耐酸碱腐蚀。

9.地箱
9.1内置封闭电源：防潮、防尘、防电磁干扰；裸露的电线都符合人体安全电压；
▲9.2.防污染的下水排污连接组件，可有效隔绝下水管道对诊室造成的病菌、异味和污水回流的污染；
10.配置医生椅至少有八个方位可调节；脚轮架采用精密铝合金铸造件，脚轮采用静音轮。

