动态心电记录仪技术要求：
支持12导联采集。

采样精度≥24位。

▲动态输入范围：±600mV。

▲频率响应：0.05Hz-100Hz。

▲支持蓝牙传输标准。

支持全导联起搏脉冲检测。

共模抑制比：≧83dB。

输入阻抗：≥50MΩ。

增益精确度：最大允许误差为±5% 。

具备加速度传感器用于记录患者运动时的数据。

支持多屏、宽屏显示，报告分析与波形浏览在同一界面展示。

支持全导联同步心律失常分析，避免因分析导联太少造成的误差。

支持ST段扫描和参数编辑，可调整任意导联抬高压低参数。

波形图可自由组合任意导联浏览。

提供快速测量工具。

提供24小时心率及心拍分类情况的诊断图。

K线图：支持以K线图的方式展示心拍间期变化。

栅栏图：支持以柱状图的形式展示一段时间的平均心率。

直方图：支持心率、RR间期、RR间期比直方图；支持对数查看模式。

散点图：支持通过散点图的不同形态区分逆向查找异常心博；支持五种散点图种类，包括心率散点图、RR间期散点图、24小时时间散点图、小时时间散点图、劳伦斯散点图；支持散点图选取批量心拍反混淆。

睡眠分析、运动、体位分析：记录睡眠时呼吸波以及运动、体位的测量数据，与心电图综合分析会诊。

支持高级分析工具：心率震荡；心率变异分析；心率减速力、心率震荡分析；T波电交替分析；时间向量图；QT离散度；心室晚电位；高频心电图。

