
项目要求

★（一）采购清单及限价：

	序号
	标的名称
	年预计采购数量
	单价限价（元）
	总价限价（元）

	1
	全自动血液细胞分析系列试剂
	40000人份
	6.4
	256000

	2
	末梢血CRP试剂
	24000人份
	11
	264000

	3
	SAA试剂
	2000人份
	10
	20000

	4
	全自动血液细胞分析仪器
	1台
	4000
	4000

	合计
	544000

	注：上述采购清单数量为采购人在合同期限内预估需求量，实际需求以采购人通知为准。


（二）技术要求：

	名称
	参数要求

	试剂
	1.用于血球分析仪检测及CRP、SAA检测；

2.有效期：≥12个月，开瓶后使用有效期：≥21天。

3.产品配套包含：完成检测所需的试剂及耗材、质控品、校准品等。

	全自动血液分析仪器
	1.检测方法及原理：血细胞分析采用半导体激光法、鞘流电阻抗法、荧光染色法或流式细胞技术原理，CRP、SAA检测采用胶乳增强免疫散射比浊法。

▲2.报告参数：血液分析报告参数≥35个，三维散点图≥3个；体液分析报告参数≥7个；CRP报告参数≥2个。

▲3.单机检测速度：CBC＋DIFF＋NRBC ≥110个样本/小时；CBC＋DIFF＋NRBC＋CRP ≥100样本/小时。

▲4.进样方式及用血量：静脉血和末梢全血均可自动批量进样或手动进样；末梢全血检测CDR+CRP用血量≤40μl。

5.标配自动进样器，自动进样器内轨标配回退功能，可选配开放进样或封闭进样装置。

6.末梢全血自动批量检测模式支持以下功能：自动扫码进样、自动混匀、异常标本自动回退复检；自动混匀功能可适配主流末梢全血采血管。

7.末梢全血预稀释模式也能进行白细胞五分类、有核红细胞、网织红细胞和CRP，有急诊插入功能。

8.具有全自动体液（含胸水、腹水、脑脊液和浆膜液等体液）细胞计数和对体液中的白细胞进行分类的功能；具有通过高荧光体液细胞参数对肿瘤细胞进行提示功能。

9.使用荧光染料和半导体激光检测WBC五分类，并具有有核红细胞检测功能，能自动进行对白细胞计数的校正。

10.血小板检测采用鞘流阻抗法和荧光染色法两种方法，并可转换。

11.具有低值白细胞检测功能，如遇白细胞低值时自动增加计数颗粒数量来保证检测结果的准确性，无需二次折返检测。

▲12.血液分析线性范围（静脉血）：白细胞：（0-500）* 109/L，红细胞：（0-8.6）* 1012/L，血小板：（0-5000）* 109/L，血红蛋白：0-260g/L。

▲13.CRP线性范围：0.2-320mg/L。






