
项目要求

★（一）采购清单及限价：

	序号
	标的名称
	年预计采购数量
	单价限价（元）
	总价限价（元）

	1
	全自动血液细胞分析系列试剂
	80000人份
	6.4
	512000

	2
	超敏C反应蛋白测定试剂盒（散射比浊法）
	35000人份
	11
	385000

	3
	网织红试剂
	1000人份
	9
	9000

	3
	血清淀粉样蛋白A（SAA）测定试剂盒（散射比浊法）
	4000人份
	10
	40000

	4
	全自动血液细胞分析检测系统（系统包含特定蛋白分析功能，仪器配制至少包含：全自动五分类血液分析仪2台、全自动推片染片仪1台、特定蛋白分析仪（仪器自带的除外）等
	1套
	10000
	10000

	合计
	956000

	注：上述采购清单数量为采购人在合同期限内预估需求量，实际需求以采购人通知为准。


（二）技术要求：

	名称
	参数要求

	试剂
	1、用于血液分析流水线及CRP、SAA检测

▲2、试剂线性范围：白细胞：0～440×10^9/L，红细胞：0～8.6×10^12/L ，血红蛋白：0－250g/L，血小板：0～5000×10^9/L

▲3、具有低值血小板检测功能，精密度PLT:CV≤5%，WBC:CV≤3.0%
4、提供同品牌校准品，同时也具备一支校准品包含RBC、WBC、PLT、RET项目的校准。

	血液分析流水线
	▲（1）血液分析仪单机检测速度：CBC+DIFF+NRBC≥100个样品/小时

▲（2）微量全血标本用血量：CD+CRP+SAA模式≤50μL；
（3）血液检测及分类参数数目：≥34个参数, ≥直方图2个, 三维散点图≥3个

（4）白细胞检测原理：采用激光流式原理加细胞荧光染色技术进行白细胞分类。

（5）白细胞幼稚细胞检测：可给出定量的幼稚细胞参数，可检测 CD34标记阳性细胞。

（6）具有低值白细胞检测功能，如遇白细胞低值时自动增加计数颗粒数量来保证检测结果的准确性，无需二次折返检测。

（7）有核红细胞检测：采用核酸荧光染色法进行定量检测，并能自动进行对白细胞计数的校正。

（8）血小板检测：具有低值血小板检测功能，或有单独的低值血小板检测通道，并能对该通道进行校准和质控。

（9）体液检测: 全部血分析仪均具有全自动计数体液（含胸、腹水，脑脊液）细胞和对体液中的白细胞进行分类的功能。

（10）血红蛋白检测: 血红蛋白测定试剂需符合环保要求，不含有毒氰化物。

（11）流水线自动进样器：流水线自动进样架一次装载量≥200个样品管，并可自动连续进样。

▲（12）全自动推片染片一体机

▲（13）血液分析流水线推片染色速度≥75T/H。

（14）全自动血涂片制备仪染色盒全自动清洗，无需手工清洗。

（15）全自动血涂片制备仪具有静脉血全自动进样，微量末梢血推片染色功能。






