| 设备名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 腹腔热灌注治疗设备 | 1、该产品仅适用于人体腹腔转移癌，行腹腔热灌注化疗。包括来自胃肠道腺癌、结直肠癌、卵巢癌、腹膜间皮瘤。可合并用于术中，以及术后腹腔广泛性转移癌。 2、加热方式：波导干式加热。 3、加热速度：≥10℃/min。 4、加热器输出功率：0～1200W。 5、加热泵流量：0mL/min～1000mL/min，误差±10%以内。 6、灌注流量：0mL/min～1000mL/min 误差±10%以内。 7、测温传感器需与药液相互隔离，避免交叉感染。 - 灌注泵具有药液的输送及抽出功能。 - 9、具有0mL/min～150mL/min的微量循环功能。 10、测温传感器：≥8路。 - 11、温度测量范围：25℃～50℃；测温精度：±0.2℃以内。 - 12、温度控制范围：30℃～50℃，实时控温精度±1.0℃以内。 - 13、温度记录时间分8档：10min、15mi、30min、45min、60min、90min、120min、150min，误差±5s以内。 - 14、具备触摸式控制界面。 - 15、具备治疗数据自动记录功能。 16、具备病历档案功能。 17、具备显示治疗温度、时间、流速，腹腔内灌注量及体外灌注袋内液体量的功能。 18、具备超温提示功能。 - 19、点滴架承载重量：≥600g/个。 - 20、产品通过ISO13485认证。 - 21、水袋架承载重量：≥3kg。 - 22、具备药液量测量-显示功能，重量测量范围是0-4000g，精度±20g。 - 23、具备药液保温舱功能。 |