热化疗循环管路技术参数

	序号
	技术指标
	技术要求

	1
	物理指标
	外    观
	热疗管应无变形、污垢、异物附着；热疗管上的导管应塑化均匀、柔软、透明、光洁，无明显机械杂质、扭结等现象，其透明度应能保证用正常视力或矫正视力发现管路中的气泡。

	2
	
	密 封 性
	热疗管一端通入高于大气压力50kPa的气压，其他端口封闭，浸入20℃～30℃的水中，持续2min，无气泡泄漏迹象。

	3
	
	连接牢固度
	热疗管各连接处应能承受≥15N的静态轴向力，≥15s不得断裂和脱落。

	4
	
	保 护 套
	保护套应牢固且能保持内部无菌，并便于拆除。

	6
	
	颜    色
	热疗管上用于走热水的管接头应采用红色，走冷水的管接头应采用蓝色。

	7
	
	夹    子
	热疗管的夹子应选用非接触式的管夹或流量调节器，且能有效阻断≥50kPa的气压,无泄漏。

	8
	
	U型加热管
	U型管通过≥50℃水≥10分钟不变色，变形。

	9
	
	泵管
	泵管应有良好的弹性，检验后管的外径变化应不大于10%

	10
	
	管的耐温
	热疗管应有良好的耐温性，受热时，不应变形和破裂。

	11
	
	测温筒
	测温筒容量应不小于18ml,且测温筒内药液与测温传感器相互隔离。

	12
	生物指标
	无    菌
	产品无菌。

	13
	
	适用范围
	产品与热化疗灌注机配合使用，用于化疗药液的体外加热、循环。




