| 设备名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 全自动磨边机 | 1.可加工镜片材质：普通树脂、高折射率树脂、玻璃、聚碳酸酯(PC)、Trivex。 2.砂轮数量≥4。 3.砂轮规格：直径≥150mm(RPG型)。 4.磨边类型：小尖边、尖边、平边、平边开槽、抛光尖边、抛光平边、倒边。 5.双探头扫描镜片弯度与厚度，尖边位置可调。 6.开槽选项：常规槽、局部开槽、混合边开槽、双开槽；开槽位置可调、开槽深度可调。 7.倒边选项：前倒边与内倒边。 8.加工尺寸：最大：≤90mm，最小：平边：≥18.5mm(不倒角)，尖边≥20.0mm(不倒角)。 9.具备预粗磨、粗磨后再探测镜片可选项。 10.发水膜镜片柔性加工模式（疏水模式）。 11.应对易碎镜片的安全加工模式。 12.瞳距、瞳高可同步对称设置，也可单眼分别设置。 13.数字化形状编辑，可对半框与无框镜架的镜片形状进行编辑，以满足配镜参数或客户化需求。 14.布局设置模式：镜片光学中心模式与镜框几何中心模式；布局设置界面：单光、双光（平顶/圆顶）、多焦点。 15.尺寸重修模式，该模式下可增加或取消抛光程序。 16.镜片换框模式，该模式下切换对应的探头扫描镜片方式。 17.供水方式：水泵-循环水方式。 18.自动定位功能：自动读取镜框与镜片弧度值并得出最佳的尖边或开槽位置。 19.手动定位功能：允许配镜师手动设定自己想要的尖边或开槽的位置。 20.具备局部开槽与部分尖边组合加工功能。 21.可依据镜框的形状自定义尖边的高度。 22.具备自适应夹片系统功能，将镜片磨边过程中可能导致的跑轴与损伤降到最低。 23.具备同时对镜片的前后表面进行扫描并读取厚度功能。 24扫描仪 24.1扫描大小：镜框⌀16.0 ~ 92.00mm，模板⌀16.0 ~ 84.0mm。 24.2扫描模式：扫描全框镜框模式、扫描镜片模板/衬片模式。 24.3全框材料选项：金属框、硬塑料框、软塑料框、柔性材料框。 24.4衬片弯度选项：低弯衬片、高弯衬片。 24.5自动3D机械描迹镜框形状，自动测量镜框的几何中心距离，自动计算全框架的框间距，自动测量框周长。 24.6针对特殊全框镜架，具备手动引导扫描探针的方式。 25中心仪 25.1定中心方法：主动定中心(镜片光学中心), 被动定中心(镜框几何中心)。 25.2可操作镜片：单焦镜片, 双焦点镜片, 渐进多焦点镜片。 25.3配备亮度调节旋钮。 |