| 设备 名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 掌上超声机 | 1、系统硬件通道数：≥32通道。 2、超声系统开机时间：≤10秒（不包括终端系统启动时间）。 3、整机重量≤250g,具备快速冻结和解冻功能。 4、支持的检查部位：颈动脉、血管、神经、肌骨等。 5、主机可配置独立显示器，支持手机、平板、电脑等智能终端。操作系统：Android系统或Windows系统。主机支持即插即用，应用超声软件可自动启动。 6、主机具有热拔插更换功能：在开机状态下,冻结后可直接更换其他型号探头，并快速自动识别相应探头，进入相应检查类型。 7、设备具备智能省电模式，使用时间≥2小时。 8、穿刺引导单元具备双线区间引导，位置及角度可调、支持屏幕中位引导线功能。 9、具备图像全屏显示功能。 10、输出接口：USB3.0。 11、支持图像模式：B模式、CF模式、PW模式。 12、 B模式 1）TGC：≥8段。 2）增益：1%-100%。 3）动态范围：30dB-120dB可调。 4）局部放大倍数：≥10。 5）扫查帧率: ≥30帧/秒；扫查线密度：≥256。 6）探测深度：线阵：≥50mm。 13、CF模式 1）标尺范围：-57 ～ +57cm/s。 2）壁滤波范围：≥9档可调。 3）脉冲重复频率：0.5-8.4KHz。 4）取样框大小、位置可调。 5）偏转角：-20°～ +20°（线阵）。 14、PW模式 1）显示方式：B/D、B/C/D, 支持两同步、三同步模式。 2）显示控制：基线、扫描速度、降噪、自动描迹等。 3）最大速度：≥6.0m/s。 4）最小速度：≤3mm/s。 5）取样门（容积）：0.5～10mm。 6）脉冲重复频率：0.5-8.4KHz。 7）PW速度：≥5档可调。 8）偏转角：-20°～ +20°（线阵）。 9）角度矫正：-60°、0°、60°。 15、探头规格 线阵探头1把；≥96阵元，频率范围：5.0～12.0MHz，声窗口径：≥40mm，最大显示深度：150mm。 16、常规测量与辅助工具 1） B模式下可进行：、长度、周长、面积、IMT的测量。 2） M模式下可进行：时间、速度的测量。 3） PW模式下可进行：血流量速度、加速度、时间的测量。 17、图文管理 1） 具有电影保存、回放功能，时长≥30秒。 2） 具有图像保存、导出、打印、删除功能。 3） 具有文字注释功能。 |

质保期：质保期≥5年，质保范围：整机含所有部件。