| 设备 名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 心肺复苏机 | - ★1、符合最新国际2020版ERC和AHA心肺复苏及心血管急救指南中关于心肺复苏替代技术和辅助装置的相关规范。（提供相关证明材料） 2、按压频率100-120次／分。 3、按压深度在30-60mm范围内。 4、按压释放比1:1。 5、按压通气模式至少包括：连续按压模式，30:2模式。 6、30:2模式下，30次按压后，2次通气停顿时间≤3秒。 7、采用硬质背板与软绑带结合，保障按压深度。 8、主机上具有按压深度窗口，可显示实际按压深度。 9、最大工作倾斜度：≥60°，在主机工作倾斜度范围内工作状态下，实际按压频率与设定值误差≤±1次/分钟。实际按压深度与设定值误差≤±0.2厘米。 10、驱动方式：电动电控。 11、电池运行时间：新电池充满电情况下，单块电池最大运行时间≥60分钟。 12、电池最大充电时间：≤2小时。 13、外部交流电源：可接220V交流电，持续稳定实施长时间胸腔按压，并同时给予电池充电。 14、具有电量指示，低电量指示灯闪烁警示后，仍可连续工作时间≥15分钟。 15、具备按压头手动归位功能。 16、具有USB接口。 17、具有≥16G内存。 18、主机重量（含电池）：≤3.7Kg。 19、心肺复苏机能与呼吸机进行无线连接，实现按压与通气同步联动。 20、通过航空适航RTCADO160G认证。（提供相关证明材料） 21、通过EN1789《医用车辆和其设备道路救护车标准》。（提供相关证明材料） 22、符合心肺复苏的抗振国际核心要求：GB/T14710-2019。（提供相关证明材料） 23、具备防撞功能。 24、防水防尘等级：≥IP44。 25、具备可充电锂电池，用户自主充放电不少于500次。 |

★质保期：质保期≥5年，质保范围：整机含所有部件（包含质保期内涉及维修、产品更换、人工费用等一切费用）。★为实质性参数。