| 设备 名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 鼻内镜 | ★一、配置清单（单套） 序号; 设备名称; 数量. 1; 鼻窦反向咬钳; 1. 2; 鼻窦咬钳; 2. 3; 筛窦开放钳; 3. 4; 上颌窦组织钳; 2. 5; 鼻甲剪; 1. 6; 带吸引剥离器+通条; 1. 7; 剥离子; 2. 8; 上颌窦吸引头+通条; 4. 9; 镰状刀; 1. 10; 筛窦刮匙（带吸引器一个）; 2. 11; 扁桃针; 1. 12; 球后针; 1. 13; 枪状镊; 1. 14; 吸引头; 1. 15; 粘膜剪; 1. 二、技术参数 1.鼻窦反向咬钳 1.1 鼻咬切钳工作长度≥110mm，头部尺寸≤2.5mm，360°旋转反咬型，咬口张开≥70°。 1.2 要求刃口锋利，硬度HRC51。 1.3 整体采用医用级不锈钢材料。 2.鼻窦咬钳 2.1 鼻咬切钳工作长度≥130mm，头部尺寸≤3.0mm，前端0°，带冲洗通道。 2.2 要求刃口锋利，硬度HRC51。 2.3 整体采用医用级不锈钢材料。 3.筛窦开放钳 3.1 鼻筛窦钳工作长度≥130mm， 头部尺寸≥3.5mm，前端45°，卵圆口。 3.2 硬度HRC51。 3.3 整体采用医用级不锈钢材料。 3.4 鼻筛窦钳为管式，内置冲洗通道抗感染。 4.上颌窦组织钳 4.1 鼻息肉钳头部尺寸下弯115°，张开125°，内置冲洗通道。 4.2 硬度HRC51。 4.3 整体采用医用级不锈钢材料。 5.鼻甲剪 5.1 鼻剪工作部位上介。 5.2 要求刃口锋利，硬度HRC51。 5.3 整体采用医用级不锈钢材料。 6.带吸引剥离器+通条 6.1 鼻剥离器工作长度≥190mm，头部尺寸≥3.0mm，前端0°，单面带吸引，可旋转。 6.2 硬度HRC51。 6.3 整体采用医用级不锈钢材料。 7.剥离子 7.1 鼻剥离器工作长度≥190mm，头部尺寸3.5mm～4.5mm，双头。 7.2 硬度HRC51。 7.3 整体采用医用级不锈钢材料。 8.上颌窦吸引头+通条 8.1 鼻吸引管工作长度≥120mm，Φ≤3.0mm，60°大弯，平口防堵塞。 8.2 整体采用医用级不锈钢材料。 9.镰状刀 9.1 鼻黏膜刀长度≥190 mm，头部尺寸≤6mm，镰状，尖头。 9.2 要求刃口锋利，硬度HRC51。 9.3 整体采用医用级不锈钢材料。 10.筛窦刮匙（带吸引器一个） 10.1 刮匙工作长度105mm，前端45°带吸引。 10.2 硬度HRC51。 10.3 整体采用医用级不锈钢材料。 11.扁桃针 11.1 总长：≥235mm，头部 0°球型，杆锥度φ1～φ3，分体式。 11.2 整体硬度HRC51 11.3 整体采用医用级不锈钢。 12.球后针 12.1 上颌窦探针工作长度190mm，球型双头。 12.2 硬度HRC51。 12.3 整体采用医用级不锈钢材料。 13.枪状镊 13.1 鼻用镊长度≥160mm，枪状镊。 13.2 硬度HRC51。 13.3 整体采用医用级不锈钢材料。 14.吸引头 14.1 鼻吸引管工作长度≥160mm，Φ3.0mm，无减压孔，手柄为整体。 14.2 整体采用医用级不锈钢材料。 15.粘膜剪 15.1 鼻组织剪工作长度≥115mm，头部尺寸≤4.0mm，直口，盖板式。 15.2 要求刃口锋利，硬度HRC51。 15.3 整体采用医用级不锈钢材料。 |
| 额窦蝶窦 | ★一、配置清单（单套） 序号; 设备名称; 数量. 1; 额窦钳; 3. 2; 蝶窦钳; 3. 3; 剥离子探针; 1. 4; 额窦吸引器; 1. 5; 蝶窦咬骨钳; 2. 6; 髓核钳; 2. 二、技术参数 1.额窦钳 1.1 额窦咬切钳头部尺寸≤1.5mm，上弯65°切口，内置冲洗通道。 1.2 要求刃口锋利，硬度HRC51。 1.3 整体采用医用级不锈钢材料。 2.蝶窦钳 2.1 蝶窦咬骨钳工作长度≥170mm，头部尺寸≤2.0mm，30°上弯。 2.2 要求刃口锋利，硬度HRC51。 2.3 整体采用医用级不锈钢材料。 3.剥离子探针 3.1 上颌窦探针工作长度≥105mm，60°带吸引。 3.2 硬度HRC51。 3.3 整体采用医用级不锈钢材料。 4.额窦吸引器 4.1 刮匙工作长度≥105mm，60°带吸引。 4.2 硬度HRC51。 4.3 整体采用医用级不锈钢材料。 5.蝶窦咬骨钳 5.1 蝶窦咬骨钳工作长度≥170mm，头部尺寸≤3.0mm，40°斜切口椎板式。 5.2 要求刃口锋利，硬度HRC51。 5.3 整体采用医用级不锈钢材料。 6.髓核钳 6.1 鼻筛窦钳工作长度≥140mm，头部尺寸≤4.0mm，前端0°，强力可咬骨。 6.2 硬度HRC51。 6.3 整体采用医用级不锈钢材料。 |
| 喉显微 | ★一、配置清单（单套） 序号; 设备名称; 数量. 1; 喉钳; 4. 2; 显微喉刀; 2. 3; 粘膜钳; 2. 4; 显微剪; 2. 5; 显微持针器; 1. 6; 吸引头（侧孔）; 2. 7; 支撑喉镜; 1. 8; 枪状镊; 1. 9; 打结器; 1. 10; 显微剥离子; 1. 二、技术参数 1.喉钳 1.1 显微喉钳工作长度≥230mm，圆口(0°、45°、左、右可选），头部直径：Φ2.0mm，钳杆锥度型φ1.8～φ3.0mm，手柄自带冲洗通道。（提供国家认可的上述4种规格型号的产品彩页或说明书） 1.2 不挡视野，头部不点头，钳杆灰黑色防反光处理。 1.3 整体硬度HRC51，头部咬切锋利 1.4 整体采用医用级不锈钢。 2.显微喉刀 2.1 显微喉刀总长：≥235mm，头部镰状型1.8mm×9mm，刀杆锥度φ1～φ3，分体式。 2.2 整体硬度HRC51，头部切割锋利 2.3 整体采用医用级不锈钢。 3.粘膜钳 3.1 喉粘膜钳工作长度≥230mm，抓式（ 0°、左40°、右40°、上翘45°、左70°、右70°可选），钳杆锥度型φ1.8～φ3.0mm。手柄自带冲洗通道。（提供国家认可的上述6种规格型号的产品彩页或说明书） 3.2 不挡视野，头部不点头，钳杆灰黑色防反光处理。 3.3 整体硬度HRC51。 3.4 整体采用医用级不锈钢。 4.显微剪 4.1 显微喉剪工作长度≥230mm，（0°、15°45°、左、右可选），钳杆锥度型φ1.8～φ3.0mm。（提供国家认可的上述5种规格型号的产品彩页或说明书） 4.2 钳杆灰黑色防反光处理。 4.3 整体硬度HRC51，头部咬切锋利 4.4 整体采用医用级不锈钢。 5.显微持针器 5.1 显微持针钳工作长度≥230mm，前端0°，带锁持针，钳杆锥度型φ1.8～φ3.0mm。（提供国家认可的产品彩页或说明书） 5.2 钳杆灰黑色防反光处理。 5.3 整体硬度HRC51，头部咬切锋利 5.4 整体采用医用级不锈钢。 6.吸引头（侧孔） 6.1 吸引管工作长度：≥230mm，直径φ2.5mm，钝头带侧孔。 6.2 整体采用医用级不锈钢 7.支撑喉镜 7.1 窥视管长度≥175mm，前端弧形≥15°，直径Φ17mm×19mm，后端23mm×36mm，叶片上翘15°。（提供国家认可的产品彩页或说明书） 7.2 窥视管手柄钛合金材料黑色涂层，手柄带内窥镜插入孔要求内窥镜上下可以调节。（提供国家认可的产品彩页或说明书） 7.3 整体硬度HRC51（提供国家认可的产品检测报告） 7.4 支撑架长度380mm,杆子35°，涡轮式，不锈钢支撑圈，胸托直径φ120，转轮直径φ80。（提供国家认可的产品彩页或说明书） 7.5 配备固定器、内窥镜卡扣，适配大号小号窥视管用。（提供国家认可的产品彩页或说明书） 7.6 整体采用医用级不锈钢材料（提供国家认可的产品检测报告） 8.枪状镊 8.1 鼻用镊长度≤160mm，枪状镊。 8.2 硬度HRC51。 8.3 整体采用医用级不锈钢材料。 9.打结器 9.1 打结器总长：≥235mm，头部 90°2mm，杆锥度φ1～φ3，分体式。 9.2 整体硬度HRC51 9.3 整体采用医用级不锈钢。 10.显微剥离子 10.1 显微喉针总长：≥235mm，头部 45°球型，杆锥度φ1～φ3，分体式。 10.2 整体硬度HRC51 10.3 整体采用医用级不锈钢。 |
| 乳突包+乳突特殊器械 | ★一、配置清单（单套） 序号; 设备名称; 数量. 1; 乳突撑开器; 3. 2; 刮匙; 1. 3; 吸引头+通条; 1. 4; 剥离子; 1. 5; 枪状镊; 1. 6; 窥鼻器; 1. 7; 耳显微杯状钳; 2. 8; 耳鳄鱼钳; 2. 9; 耳锤骨剪; 1. 10; 耳鼓膜切开刀; 1. 11; 双头直显微刮匙; 2. 12; 剥离刀; 1. 13; 剥离针(弯); 2. 14; 足板钩针; 2. 15; 耳镰状刀; 1. 16; 耳环形切开刀; 2. 17; 球后针; 1. 18; 耳咬骨钳; 1. 19; 吸引头; 6. 20; 吸引头连接头; 1. 21; 眼科剪; 1. 22; 显微剪; 1. 二、技术参数 1.乳突撑开器 1.1 乳突牵开器总长：≥160mm，活动式 三齿×四齿 尖头（提供国家认可的产品彩页或说明书） 1.2 整体硬度HRC51 1.3 整体采用医用级不锈钢材料 2.刮匙 2.1 总长：≥165mm，头部尺寸：1.8mm×1.5mm，前端45°，卵圆口微弯 2.2 整体硬度HRC51，要求刃口延周锋利 2.3 整体采用医用级不锈钢材料 3.吸引头+通条 3.1 耳用吸引管工作长度：≥80mm，直径：1.0mm ，负压片式 3.2 整体采用医用级不锈钢材料 4.剥离子 4.1 剥离器总长：≥165mm，头部长度：2.0mm 4.2 整体硬度HRC51 4.3 整体采用医用级不锈钢材料 5.枪状镊 5.1 耳用镊总长：≥120mm，工作长度：≥50mm 5.2 整体硬度HRC51，头部闭合紧密 5.3 整体采用医用级不锈钢材料 6.窥鼻器 6.1 长度：≥55mm 6.2 整体采用医用级不锈钢材料 7.耳显微杯状钳 7.1 中耳息肉钳工作长度：≥80mm，杯口（0°、45°、左、右可选择），头部尺寸：1.2mm。（提供国家认可的上述4种规格型号的产品彩页或说明书） 7.2 整体硬度HRC51，头部咬切锋利 7.3 整体采用医用级不锈钢材料 8.耳鳄鱼钳 8.1 耳钳工作长度：≥80mm，麦粒头夹持式0°，头部尺寸：4.0mm 8.2 整体硬度HRC51，头部夹持稳定不滑脱 8.3 整体采用医用级不锈钢材料。 9.耳锤骨剪 9.1 槌骨剪工作长度：≥80mm，开口，头部尺寸：2.3mm 9.2 整体硬度HRC51，头部咬切锋利 9.3 整体采用医用级不锈钢材料 10.耳鼓膜切开刀 10.1 耳道皮瓣刀总长：≥165mm，头部直径：φ1.8mm，前端45° 10.2 整体硬度HRC51，要求刃口延周锋利 10.3 整体采用医用级不锈钢材料 11.双头直显微刮匙 11.1 耳刮匙总长≥160mm，1.5×2.3mm～2mm×2.8mm，双头 11.2 整体硬度HRC51，要求刃口锋利 11.3 整体采用医用级不锈钢材料 12.剥离刀 12.1 耳道皮瓣刀总长：≥165mm，头部直径：φ2.0mm ，前端0° 12.2 整体硬度HRC51，要求刃口延周锋利 12.3 整体采用医用级不锈钢材料 13.剥离针(弯) 13.1 显微耳钩总长：≥165mm，头部长度：1.5mm，前端45° 13.2 整体硬度HRC51，要求头部尖锐受力不弹崩 13.3 整体采用医用级不锈钢材料 14.足板钩针 14.1 显微耳针总长：≥165mm，头部尺寸：0.6mm ，前端0° 14.2 整体硬度HRC51，要求头部尖锐受力不弹崩 14.3 整体采用医用级不锈钢材料 15.耳镰状刀 15.1 耳用刀总长：≥165mm，头部长度：5.0mm 镰状 15.2 整体硬度HRC51，要求刃口锋利 15.3 整体采用医用级不锈钢材料 16.耳环形切开刀 16.1 耳道皮瓣刀总长：≥165mm，头部直径：φ2.0mm，前端90° 16.2 整体硬度HRC51，要求刃口延周锋利 16.3 整体采用医用级不锈钢材料 17.球后针 17.1 耳用探针总长：≥165mm，前端45° 17.2 整体硬度HRC51 17.3 整体采用医用级不锈钢材料 18.耳咬骨钳 18.1 耳钳工作长度：≥80mm，乳突咬骨 18.2 整体硬度HRC51，头部咬切锋利，适用于耳内镜手术 18.3 整体采用医用级不锈钢材料 19.吸引头 19.1 耳用吸引管工作长度：≥80mm，直径：1.0mm 插入式后弯（提供国家认可的产品彩页或说明书） 19.2 整体采用医用级不锈钢材料 20.吸引头连接头 20.1 医用吸引头总长：≥60mm 接头插入式（提供国家认可的产品彩页或说明书） 20.2 整体硬度HRC51 20.3 整体采用医用级不锈钢材料 21.眼科剪 21.1 耳剪总长：≥105mm，前端0° 21.2 整体硬度HRC51，头部咬切锋利 21.3 整体采用医用级不锈钢材料 22.显微剪 22.1 耳息肉剪工作长度：≥80mm，前端0°，头部尺寸：4.0mm 22.2 整体硬度HRC51，头部咬切锋利 22.3 整体采用医用级不锈钢材料 |
| 小儿扁桃 | ★一、配置清单（单套） 序号; 设备名称; 数量. 1; 扁桃剥离子; 1. 2; 橡胶牙垫; 1. 二、技术参数 1.扁桃剥离子 1.1 扁桃体拉钩双头，一头剥离器一头拉钩。 1.2 整体硬度HRC51 1.3 整体采用医用级不锈钢。 2.橡胶牙垫 2.1 配合口腔开口器使用。 |
| 成人扁桃 | ★一、配置清单（单套） 序号; 设备名称; 数量. 1; 扁桃剥离子; 1. 2; 橡胶牙垫; 1. 二、技术参数 1.扁桃剥离子 1.1 扁桃体拉钩双头，一头剥离器一头拉钩。 1.2 整体硬度HRC51 1.3 整体采用医用级不锈钢。 2.橡胶牙垫 2.1 配合口腔开口器使用。 |

★质保期：质保期≥1年（合同签订后采购人出具验收报告之日起），质保范围：器械含所有部件（质保期内涉及维修、产品更换、人工费用等一切费用包含在此次报价中）。质保期后，若采购人需采购该器械的维保，其每年的维保费用不超过合同成交价的3%。

以上带“★”项为实质性要求，必须全部满足。