| 设备 名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| AI眼底照相机 | 一：眼底照相机主机光学系统： 1.视场角度：≥50°； 2.工作距离：≥38mm； 3.拍摄类型：免散瞳彩照（可应用于DR糖尿病视网膜病变筛查），散瞳彩照，眼前节照相，眼位照相机； 4.操作人员使用方位：病人侧，对侧，旁侧； 5.辅助定位功能：双圆点对位系统； 6.对焦方式：全自动对焦+实体操作手柄对焦+触摸屏对焦，三种模式； 7.操作手柄：具备实体操作手柄，用于手动个性化调节； ★8.拍照主光源系统：LED光源系统； 9.光源亮度调节：无极调节； 10.固视灯：内置11点LED固视灯+外置固视灯； 11.瞳孔大小调节数量：≥2档（M档，S档老年人儿童等小瞳孔者专用）； 12.瞳孔模式调节类型：自动切换/手动切换，2类选择； ★13.最小拍摄瞳孔直径：3.3mm； 14.额托上下调节方式：电动控制自动升降； 15.仪器移动：主机光学体可实现上下，左右移动； 16.采集过程全程中文语音导航； 二、图像采集系统： ★1.采集形式：外置单反照相机； 2.采集像素：≥2410万像素； 三、图像显示系统： 1.主机自带屏幕：≥12寸液晶控制显示屏（可任意调整使用方位）； 2.第二屏幕：23.8寸液晶显示屏(可任意调整使用方位）； 四、软件系统： 1.配套影像系统软件功能：配备影像系统，并取得国家版权局登记证书。图像处理：图片后处理功能：亮度，色彩，对比度；病灶标注及计算；随访对比； 2.操软软件系统语言：中文操作系统； 3.人机界面：电脑主屏和主机副屏双屏幕。并可实现眼底红外实时监控画面，拍摄预览画面以及相机参数设置画面同时显示； ★4.AI 自动出报告，厂家提供 AI 出报告功能终身免费服务 。 五、计算机打印系统： ★1.配置工作站一套； ★2.数据储存模式：内置电脑硬盘，U盘； ★3.信息互联系统：DICOM3.0高速连接，连接医院HIS或PACS等各类系统； ★4.配置彩色喷墨打印机一台； |
| 多普勒外周血管检测仪 | 一、技术参数： 1.工作模式：连续多普勒工作模式； 2.液晶屏显示，可显示切换波形参数； 3.流速测量范围和误差：双向连续波（CW），0-50cm/s，允差：±10%； 4.超声探头工作频率与标称频率的偏差：探头频率：8.0MHz，允差：±10%； ★5.血流探测深度：≥15mm。（须提供产品宣传彩页或产品说明书或产品图册或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）； 6.声输出参数：峰值负声压小于1MPa,输出波束声强小于20mW/cm²,空间峰值时间平均声强小于100mW/cm²； ★7.可自动读取并保存最佳波形。（须提供产品宣传彩页或产品说明书或产品图册或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）； 8.探头手柄装有按键，长按开关机(3s)以上，短按冻结波形参数； 9.可设置无检测信号自动关机功能； ★10.可升级同品牌肌电图仪进行神经传导数据采集、处理和分析； 11.通过EMC电磁兼容检测； 12.正常连续工作时间：连续工作时间应≥4小时； ★13.使用年限：≥8年； ★14.自动出报告，出报告功能终身免费服务 。 ★二、配置清单： 1.主机：1台； 2.多普勒探头：1个； 3.耦合剂：1瓶； 4.电池充电器：1套。 |
| 超声经颅多普勒血流分析仪 | 一、主要工作参数： 1.FFT采样率：128/256/512/1024； 2.标尺：156/312/624； 3.血流速测量：双向同步测量方式,单向最大312cm/s； 4.采样容积：4-20mm； 5.深度调节：25-120mm； 6.软件增益范围：0-48 dB或0-7级可调； 7.发射功率：0-800%或0-100%可调； 8.操作系统：Windows XP，Win7，Win10兼容； 9.扫描时间：5、10、20s； 10.通道和深度：单通道/单深度； 二、主要检查参数： 1.收缩期流速（Vp）、平均流速（Vm）、舒张期流速（Vd）、阻力指数（RI）、搏动指数（PI）、收缩期/舒张期速度比值（S/D）、心率（HR）、HITS； 2.特殊参数：ACC（加速度）、T1（上升时间），T2（下降时间）SBI（频宽指数）STI（血管狭窄指数）； 3.状态显示：TIC、TIS； 三、探头工作模式及流速范围： 脉冲波（PW）模式：2MHz探头，当超声工作频率为2.0MHz时，流速测量范围不窄于20cm/s～200cm/s。 四、多普勒色系: ≥8种多普勒色系显示； 五、声谱回放： 1.声音与频谱同步连续储存和回放； 2.音量可调，方式：正向，反向，混合，关闭； 六、常规检测： 1.自动生成ID号，也可以医生自己编号； 2.自动/手动计算参数，可以正反向计算。多次测量保存病历； 3.离线数据分析功能：可在检查结束后再对数据进行计算、测量、出报告； 4.图谱方向随血管调整自动翻转(正向/反向/双向)； 5.最高频率包络，包络线随时可调动态显示或静态屏蔽； 6.探头自动冻结功能，保护功能、探头自动休眠功能，延长探头使用寿命； 7.已冻结的血管名称当即修改，提高操作者效率； 8.按检测历程设置血管，最多可包含全部可检测血管，在常规历程方便操作； 9.自动计算，操作界面显示探头TIC热敏指数； 七、演示功能： 显示各支血管正常频谱图像，声音，血流方向，血管深度； 八、内置功能的设定： 1.内置标准血管名（颅内）； 2.自定义血管名，设置参数检测缺省值； 3.内置/自定义常用TCD报告常用语句； 4.内置/自定义常用临床诊断词条； 5.医院信息设置，可在报告单显示； 九、病案管理&报告格式： 1.快速检索病例：任意根据TCD号、病案号、姓名、以及操作时间等条件搜索； 2.病案管理中可删除或修改病历资料； 3.病案管理中可随时预览或打印存储的报告单； 4.随时可显示谱图参数、血流声音，便于选择典型病例谱图； ★5.自动出报告，厂家提供出报告功能终身免费服务。 ★十、配置清单： 1.主机配置： 1.1 2.0MHz PW 手持探头：1只； 1.2 M型模块经颅多普勒主机：1台； 1.3 模块电源连接器含电源线：1根； 1.4 USB数据线：1根； 1.5 耦合剂，软件：1套； 2. 附件配置： 2.1 电脑一体机：1台； 2.2 专用经颅多普勒台车：1辆； 2.3 彩色喷墨打印机：1台； |
| 动脉硬化检测仪 | 技术参数： 1.压力测量量程：40mmHg～230mmHg，分辨率：1mmHg； 2.在静态连续低压状态下测量，在刻度范围内每一点重复测量的读数之间，相差应≤±3mmHg； 3.无论是升压还是降压，在量程中的任何测量点上，袖带内压力测量的最大误差应≤±3mmHg或者读数的±2%取最大值； 4.充满气体的系统在阀门全开时的快速放气，压力从230mmHg下降到15mmHg的时间≤10秒； 5.整个系统的漏气造成压力下降的速度≤1mmHg/s（提供第三方检测机构出具的检测报告证明）； 6.脉率测量范围：（42～210) 次/min，测量精度：±3%或±3次/min（取其大者）； 7.可测量脉率、收缩压（四肢）、舒张压（四肢）、平均压（四肢）、脉压（四肢）； 8.可测量踝臂指数、上臂-脚踝脉搏波速度； ★9.可测量中心动脉收缩压、增长指数、射血时间分数（须提供产品宣传彩页或产品说明书或产品图册或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）； ★10.可升级测量左心灌注指数、心肌负荷指数、心内膜下心肌活力率（须提供产品宣传彩页或产品说明书或产品图册或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）； ★11.可升级同品牌超声多普勒血流检测仪； ★12.可升级同品牌肌电图仪进行神经传导数据采集、处理和分析； ★13.使用年限≥8年。 ★14.自动出报告，厂家提供出报告功能终身免费服务 。 |

★质保期：质保期≥5年（合同签订后采购人出具验收报告之日起），质保范围：整机含所有部件（质保期内涉及维修、产品更换、人工费用等一切费用包含在此次报价中）。质保期后若采购人采购本项目的维保，其每年的维保费用不超过0.8万元/年。

★供应商的报价须包含本项目与医院HIS等所有需要对接系统的接口费以及自动上传报告至区域慢病管理平台的接口费（若涉及）。

以上带“★”项为实质性要求，必须全部满足，负偏离视为无效响应。