| 设备 名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 烧伤科手术床 | - 1、手术床为电动液压驱动机制，电动调节具备床面升降、前后倾、左右倾、背板升降4个主要动作组，由4组（不少于5个）独立液压缸液压驱动组成。 - 2、手术床具备平移功能，且平移功能由独立的液压缸驱动动作。 3、手术床配有高性能充电电池，确保手术床在无交流电源供电状态下工作。充电电池无需保养和维护。同时具有交流电源供电功能，确保最大的安全性。 4、手术床控制需满足手持无线控制器和应急控制面板两套控制方式，且两套控制方式相互独立。确保手术床在一套控制系统发生故障时，另一套仍能可靠运行。 5、手术床承重≥285kg。 6、手术床床垫由双层记忆海绵整体制成，厚度≥80mm。床垫接缝处采用无缝烫接技术，防水透气易清洗。 7、手术床床板由头板、背板、臀板及可分开式腿板等五部分组成。头板可拆卸；腿板可拆卸、可分叉，采用气弹簧组件助力。 8、手术床同时具有一键形成屈曲、反屈曲体位功能，一键复位功能。 9、手术床最低台面≤685mm，最高台面≥1030mm。 10、手术床出厂前经过油路透析处理。 11、手术床腿板采用按钮式一键拆卸，无需拧任何螺母。 12、手术床整体式底罩表面平整，同时底座厚度不超过150mm。 13、其中一套配置负极板回路垫手术设备： （1）负极板回路垫正反双面通用。双路负极板回路垫有两个负极回路接口，可同时连接两台高频电刀主机同时使用（提供产品说明书并加盖供应商公章）；负极板回路垫主体原料由高分子凝胶制成，耐侯温度可达100°C,提供材料耐侯检测报告。具有良好的弹性和生物相容性，可有效防止压疮的形成； （2）单品可成人儿童通用，体重0.35kg以上的患者均可使用，无需区分成人，儿童型号；(提供产品说明书并加盖供应商公章) （3）提供负极板回路垫产品与人体皮肤刺激实验/人体皮肤致敏实验/人体细胞毒性实验第三方检测报告（提供由国家认可的第三方检验/检测机构出具的检验/检测报告并加盖供应商公章），提供ROHS环保检测报告（提供由国家认可的第三方检验/检测机构出具的检验/检测报告并加盖供应商公章），提供回路垫对应FDA/CE证书（提供证书复印件并加盖供应商公章）。 14、手术床技术参数： （1）手术床长度≥2050mm。手术床宽度≥520mm。手术床升降行程≥355mm。台面平移距离≥300mm。 （2）台面前后倾角度：台面可前倾≥29°至到后倾≥25°。台面左右倾角度：台面可左倾≥20°至到右倾≥20°。背板折转角度：背板可向上折≥75°至到向下折≥50°。腿板折转角度：腿板可向上折≥35°至到向下折≥85°。手术床左推板可向左侧外折≥90°，手术床右推板可向右侧外折≥90°。头板折转角度：头版可向上折≥60°至到向下折≥85°。 ★15、基本配置包括： - （1）电动手术床主床。 - （2）床垫。 - （3）头板。 - （4）分体式腿板。 - （5）主机（包含背板，臀板）。 - （6）台柱应急控制面板。 - （7）无线遥控器。 - （8）托手架一对。 - （9）麻醉屏架一个。 - （10）负极板回路垫。 |
| 妇产科手术床 | - 1、手术床为电动液压驱动机制，电动调节具备床面升降、前后倾、左右倾、背板升降4个主要动作组，由4组（不少于5个）独立液压缸液压驱动组成。 - 2、手术床具备平移功能，且平移功能由独立的液压缸驱动动作。 3、手术床配有高性能充电电池，确保手术床在无交流电源供电状态下工作。充电电池无需保养和维护。同时具有交流电源供电功能，确保最大的安全性。 4、手术床控制需满足手持无线控制器和应急控制面板两套控制方式，且两套控制方式相互独立。确保手术床在一套控制系统发生故障时，另一套仍能可靠运行。 5、手术床承重≥285kg。 6、手术床床垫由双层记忆海绵整体制成，厚度≥80mm。床垫接缝处采用无缝烫接技术，防水透气易清洗。 7、手术床床板由头板、背板、臀板及可分开式腿板等五部分组成。头板可拆卸；腿板可拆卸、可分叉，采用气弹簧组件助力。 8、手术床同时具有一键形成屈曲、反屈曲体位功能，一键复位功能。 9、手术床最低台面≤685mm，最高台面≥1030mm。 10、手术床出厂前经过油路透析处理，保证手术床经久耐用。 11、手术床腿板采用按钮式一键拆卸，无需拧任何螺母。 12、手术床整体式底罩表面平整，同时底座厚度不超过150mm。 13、其中一套配置负极板回路垫手术设备： （1）负极板回路垫正反双面通用。双路负极板回路垫有两个负极回路接口，可同时连接两台高频电刀主机同时使用（提供产品说明书并加盖供应商公章）；负极板回路垫主体原料由高分子凝胶制成，耐侯温度可达100°C,提供材料耐侯检测报告。具有良好的弹性和生物相容性，可有效防止压疮的形成； （2）单品可成人儿童通用，体重0.35kg以上的患者均可使用，无需区分成人，儿童型号；(提供产品说明书并加盖供应商公章) （3）提供负极板回路垫产品与人体皮肤刺激实验/人体皮肤致敏实验/人体细胞毒性实验第三方检测报告（提供由国家认可的第三方检验/检测机构出具的检验/检测报告并加盖供应商公章），提供ROHS环保检测报告（提供由国家认可的第三方检验/检测机构出具的检验/检测报告并加盖供应商公章），提供回路垫对应FDA/CE证书。 14、手术床技术参数： （1）手术床长度≥2050mm。手术床宽度≥520mm。手术床升降行程≥355mm。台面平移距离≥300mm。 （2）台面前后倾角度：台面可前倾≥29°至到后倾≥25°。台面左右倾角度：台面可左倾≥20°至到右倾≥20°。背板折转角度：背板可向上折≥75°至到向下折≥50°。腿板折转角度：腿板可向上折≥35°至到向下折≥85°。手术床左推板可向左侧外折≥90°，手术床右推板可向右侧外折≥90°。头板折转角度：头版可向上折≥60°至到向下折≥85°。 ★15、基本配置包括： - （1）电动手术床主床。 - （2）配床垫。 - （3）头板。 - （4）分体式腿板。 - （5）主机（包含背板，臀板）。 - （6）台柱应急控制面板。 - （7）无线遥控器。 - （8）托手架一对。 - （9）麻醉屏架一个。 - （10）负极板回路垫。 - （11）轻型托腿架。 |

质保期：质保期≥5年（合同签订后采购人出具验收报告之日起），质保范围：整机含所有部件（质保期内涉及维修、产品更换、人工费用等一切费用包含在此次报价中）。质保期后若采购人采购本项目的维保，其每年的维保费用不超过合同成交价的3%。

- 以上带“★”项为实质性要求，必须全部满足，负偏离视为无效响应。