| 序号 | 名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 弹簧剪直 | 1.枪状簧式组织剪，直尖头。 2.三种规格各一根：总长225mm，工作端长度100mm；总长210mm，工作端长度85mm；总长180mm，工作端长度80mm。 3.刃口长≥9mm，开口≥3mm。 4.医用级不锈钢材质，哑光，三孔手柄。 5.簧力3.5±1.5N。 |
|  | 弹簧剪弯 | 1.枪状簧式组织剪，弯钝头。 2.三种规格各一根：总长225mm，工作端长度100mm；总长210mm，工作端长度85mm；总长180mm，工作端长度80mm。 3.刃口长≥9mm，开口≥3mm。 4.医用级不锈钢材质，哑光，三孔手柄。 5.簧力3.5±1.5N。 |
|  | 脑膜剪（小） | ★1.圆弯，直型方柄簧式。 ★2.规格：总长180mm。 3.医用级不锈钢材质，哑光。 |
|  | 经蝶竖挂圈 | 1.工作端直型环状，左弯，无刃。 2.规格：初始总长230mm，最大延伸50mm，环状内径3.0mm/4.0mm。 3.工作端采用医用级柔性不锈钢材质,哑光,凹点钛合金直型可调节手柄。 |
|  | 经蝶普通挂圈 | 1.技术要求：①工作端直型环状，无刃，头端45°角弯；规格：初始总长230mm，最大延伸50mm，环状内径3.0mm/4.0mm。②工作端直型环状，无刃，头端45°侧弯；规格：初始总长230mm，最大延伸50mm，环状内径3.0mm/4.0mm。③工作端直型环状，无刃，头端90°直角弯；规格：初始总长230mm，最大延伸50mm，环状内径3.0mm/4.0mm。④直型环状，无刃;规格：总长230mm，环状内径3.0mm/4.0mm，工作端长度130mm。 2.工作端采用医用级柔性不锈钢材质,哑光。 3.凹点钛合金直型可调节手柄/凹点不锈钢固定手柄。 |
|  | 鼻夹剥离子 | 1.双头剥离器，总长190mm，头端宽度4.5mm。 2.不锈钢材质。 |
|  | 椎板咬骨钳 | 1.总长200mm，刃口宽度2mm。 2.向前上成角130°和向上成角90°各两把。 3.医用级不锈钢材质。 |
|  | 弯头吸引器上翘2.0 | 1.凹长可控吸引管，水滴状，总长260mm，工作长度175mm，缩口，工作端直径2.0mm，头端1cm处上弯135°。 2.医用级不锈钢材质，哑光。 |
|  | 弯头吸引器上翘2.5 | 1.凹长可控吸引管，水滴状，总长260mm，工作长度175mm，缩口，工作端直径2.5mm，头端1cm处上弯135°。 2.医用级不锈钢材质，哑光。 |
|  | 弯头吸引器上翘3.0 | 1.凹长可控吸引管，水滴状，总长260mm，工作长度175mm，缩口，工作端直径3.0mm，头端1cm处上弯135°。 2.医用级不锈钢材质，哑光。 |
|  | 弯头吸引器下翘2.0 | 1.凹长可控吸引管，水滴状，总长260mm，工作长度175mm，缩口，工作端直径2.0mm，头端1cm处下弯135°。 2.医用级不锈钢材质，哑光。 |
|  | 弯头吸引器下翘2.5 | 1.凹长可控吸引管，水滴状，总长260mm，工作长度175mm，缩口，工作端直径2.5mm，头端1cm处下弯135°。 2.医用级不锈钢材质，哑光。 |
|  | 弯头吸引器下翘3.0 | 1.凹长可控吸引管，水滴状，总长260mm，工作长度175mm，缩口，工作端直径3.0mm，头端1cm处下弯135°。 2.医用级不锈钢材质，哑光。 |
|  | 经蝶内镜勾刀1 | 1.工作端直型半月形,初始总长230mm，最大延伸50mm，半月形弯形宽度3.5mm。 ★2.医用级不锈钢材质,哑光。 3.凹点钛合金直型可调节手柄。 |
|  | 经蝶内镜勾刀2 | 1.工作端直型半月形,初始总长230mm，最大延伸50mm，半月形弯形宽度4.5mm。 ★2.医用级不锈钢材质,哑光。 3.凹点钛合金直型可调节手柄。 |
|  | 经蝶内镜剪刀（上翘） | 枪状组织剪，指圈，上弯，工作端长度180mm。 |
|  | 经蝶内镜剪刀（直斜） | 枪状组织剪，指圈，直头，工作端长度180mm。 |
|  | 经蝶内镜剪刀（下翘） | 枪状组织剪，指圈，下弯，工作端长度180mm。 |

★质保期：质保期≥2年（合同签订后采购人出具验收报告之日起），质保范围：器械整体含所有部件（质保期内涉及维修、产品更换、人工费用等一切费用包含在此次报价中）。

以上带“★”项为实质性要求，必须全部满足，负偏离视为无效响应文件。