| 设备 名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 糖尿病足诊断箱 | 1.主机内置操作系统，液晶屏实时显示血流波形。 2.支持病人信息录入，音频信息记录，支持病人数据管理和存储。 ▲3.主机可连续记录多普勒波形，正、反向血流分别显示，或者叠加显示。 ▲4.主机系统便携式设计，可携带出诊。 ▲5.可结合专业的血管分析软件组成血管检查工作站。 ▲6.内置主机储存器，可记录≥80例病人全身血管彩色多普勒频谱记录。 ★7.具备USB数据接口，用于主机与电脑之间的数据传输。 8.检查报告可通过与主机兼容的打印机直接打印，也可下载到电脑上打印。 9.主机使用电池或电源适配器供电，电池工作时间：多普勒检查时间≧2小时。 ▲10.具备多普勒频谱分析显示：ABI、TBI指数，S：收缩期血流速度；MN：平均血流速度；MAX：峰值血流速度；D：舒张期血流度； PI（搏动指数），RI（阻力指数）；S/D比；HR心率等。 11.具备上肢/下肢/足趾动静脉测量；ABI、TBI指数测量；节段血压测量；头颈动静脉、阴茎动静脉测量。 12.软件支持中文显示，支持多种报告可选。 13.软件支持USB支持数据下载。 ★14.配置要求： 主机配8±1MHz多普勒探头一个。 |