| 设备 名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 经颅超声神经肌肉刺激治疗仪 | 一、整机要求： 1.适用出血性及缺血性脑血管病的康复治疗。 2.应至少具备经颅超声治疗和神经肌肉电刺激治疗两项技术； 3.具有固化模式和自设模式两套治疗方案设置；自设模式下设置的各项参数可以储存； 4.≥7寸触摸液晶显示屏； 5.台车式结构或配置台车，方便移动； 6.治疗开始前有自检功能，主机可对治疗头进行识别、检测和自动参数匹配； 7.治疗过程中具有对治疗终端（治疗头等）接触状态及输出剂量实时监测功能； 二、性能指标： 1. 超声频率：≥800KHz 2. 超声输出功率：≥1.2W 3. 超声治疗头有效辐射面积：≥1.5cm² 4. 超声输出模式：连续模式，脉冲模式； 5.占空比：10%～100%，步距10%； 6.电刺激频率：20～1000Hz，6档可调；电脉冲宽度100μs； 7. 脉冲幅值：≥45V，可调； 8.电刺激输出模式：动力性（间歇输出），静力性（连续输出）。 ★三、配置要求：设备主机1台；经颅超声治疗头1副；电刺激导线2套；自粘电极片40对；弹性头带20条；医用超声耦合剂2支。 |
| 注：带“★”为实质性要求，不满足做无效响应处理。 |  |