项目技术参数要求

| 设备 名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 新生儿 辐射 抢救台 | 一、技术要求： 1.加热器材质：不锈钢加热管。 2.辐射灯头：斜照式，床面正上方无加热器遮挡。 3.可通过预热、手动等模式进行控温。 4.肤温控制范围：32℃～38℃。 5.肤温控制精度：≤±0.5℃。 6.肤温测量范围：25℃～45℃。 7.肤温测量精度：≤±0.3°C。 8.床面温度均匀性：≤2℃。 9.在手动模式下可提供多档调节加热功率，加热功率显示范围：0～100%。 10.手动模式加热15分钟无操作则报警，加热功率自动降至15%。 11.具备屏幕可以显示设置温度、皮肤温度、加热功率等内容。 12.床面倾斜角度可调，角度≥12°。 13.床体内置水平仪。 14.床体内置穿刺照明灯。 15.具有计时器，并有提示功能。 16.婴儿床下内置X线托盘，支持直接X线拍片，无需旋转或移动辐射加热器，中断对婴儿的辐射热。 17.设备设计使用寿命≥8年。 18.具备声光报警功能，包括：断电、传感器故障、超温、肤温偏差等报警。 19.具备USB、RS232接口。 ★20.床面尺寸：≥700mm×≥570mm。 ★二、配置要求（单套）： 1.储物盆：1个。 2.输液杆：1个。 3.托盘：1个。 |
| 注：带“★”为实质性要求，不满足做无效响应处理。 |  |