| 设备 名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 眼科A/B超声诊断仪 | 1.A超性能指标（10MHz）具备玻璃体视网膜增强功能。 1.1测量范围 1.1.1 眼轴长度的测量范围：≥15mm～35mm。 1.1.2 前房深度的测量范围：≥1mm～7mm。 1.1.3 晶体厚度的测量范围：≥0.6mm～8mm。 1.1.4 玻璃体厚度的测量范围：≥6mm～30mm。 1.2测量误差 1.2.1 眼轴长度测量误差：≤±0.1mm。 1.2.2 前房深度的测量误差：≤±0.05mm。 1.2.3晶体厚度的测量误差：≤±0.05mm。 1.2.4 玻璃体厚度的测量误差：≤±0.05mm。 1.3有效显示位数；眼轴生物参数的测量显示小数点后两位有效数字。 1.4在A超模式下，具有自动和手动测量两种方式，两种方法的误差：≤0.2mm。 1.5在A超模式下，测量仪具有人工晶体计算功能。 1.6功能键应能正确执行使用说明规定的功能，字母、数字键输入字符应正确无误。 2.B超性能指标：（10MHz）具备黄斑识别功能。 2.1 B型探测深度：≥50mm。 2.2 B型轴向分辨力：≤0.2mm。 2.3 B型侧向分辨力：≤0.4mm。 2.4 B型纵向几何位置精度：≤5%。 2.5 B型横向几何位置精度：≤ 10%。 2.6 B型盲区：≤4mm。 |

★质保期：质保期≥3年（合同签订后采购人出具验收报告之日起），质保范围：产品含所有部件（质保期内涉及维修、产品更换、人工费用等一切费用包含在此次报价中）。质保期后若采购人采购本项目的维保，其每年的维保费用不超过成交价的3%。

- 以上带“★”项为实质性要求，必须全部满足，负偏离视为无效响应。