| 设备 名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 宫腔镜 | 1、内窥镜视向角：30°； 2、内窥镜视场角≥55°； 3、内窥镜规格：≥∮3mm×302mm； 4、内窥镜角分辨力：≥2.3C/（°）； 5、内窥镜有效景深范围：1-70mm； 6、外鞘及闭孔器规格：≤16.5Fr； 7、操作器（内鞘）规格：≤14.5Fr； 8、操作器可通过5Fr硬性手术器械； 9、进，出水阀内径≥ Φ2.3mm； 10、手术器械为硬性手术器械，规格：≤5Fr×340mm； 11、硬性手术器械：硬性活检钳、硬性异物钳、硬性剪刀、硬性取环钳、硬性三爪钳可供选择（和宫腔镜同一注册证并体现硬性手术器械名称，提供注册证证明）； 12、采用外鞘和操作器分体设计结构；进水阀门和出水阀门分别在操作器和外鞘上； 13、光缆规格：≥Φ4mm×2000mm； |

★质保期：质保期≥3年（合同签订后采购人出具验收报告之日起），质保范围：产品含所有部件（质保期内涉及维修、产品更换、人工费用等一切费用包含在此次报价中）。质保期后若采购人采购本项目的维保，其每年的维保费用不超过成交价的3%。

- 以上带“★”项为实质性要求，必须全部满足，负偏离视为无效响应。