| 设备 名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 自动体外除颤器 | 1、物理规格/性能： （1）整机重量（含电池）≤2.6kg。设备具备便携把手。 （2）抗冲击/跌落性能：具备抗冲击/跌落性能，机器六面均可承受1.5m跌落冲击。 （3）防尘防水级别：设备具有良好的防尘防水设计，防尘防水级别≥IP55。 （4）工作温度范围至少满足 -5℃至50℃，且从室温环境下进入-20℃ 环境后，至少能工作60分钟。工作湿度范围至少满足5%-95%非冷凝。 2、除颤性能： （1）采用双相波技术，双相指数截断（BTE）波形，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿。 （2）输出能量：成人最大能量可支持 360J。从开机到 200J 放电准备就绪用时＜7s。开始 AED 分析到 200J 放电准备就绪时间＜5s。 3、除颤电极片： （1）类型：提供与机器配套的电极片，具有明显的指示粘贴部位标记，防止粘贴错误，粘贴无效时有语音提示。备用状态时电极片不可裸露，取用AED过程中不得散落。 （2）电极片有效期：≥5年。 （3）在待机状态，电极片与主机预先连接，节省了开机后插入电极片步骤，提高抢救效率。 （4）电极片上具有电极片粘贴方式示意图。主机上有电极片粘贴位置动画提示。具有电极片有效期自检功能和电极片过期提示。可自动识别成人、小儿电极片，并根据电极片类型自动选择对应的除颤能量。 （5）提供智能语音播报。设备根据急救人员响应速度，智能提示急救人员除去病人的衣物、粘贴电极片。 4、电池： （1）在室温温度环境下，电池待机寿命≥6年。 （2）至少可支持350次200J除颤治疗或200次360J除颤治疗。 （3）可检测电池低电量并给出报警提示，低电量报警后至少还可持续 30 分钟工作时间和至少10 次200J除颤充放电。 5、屏幕/操作： （1）提供≥7 英寸显示屏，支持动画指导用户执行急救操作。彩色显示屏，分辨率≥800×480 像素。设备屏幕支持显示ECG波形。设备能够根据环境光强度自动调节屏幕显示亮度，适应野外强光环境下使用。设备能够根据环境噪音强度自动调节语音播放音量，适应急救现场嘈杂环境下使用。提供中英文双语支持，包括界面显示和语音提示，可一键快速切换中英文。 （2）支持成人/小儿患者类型快速一键切换，可根据病人类型自动切换提示信息、除颤能量和 CPR 按压模式。CPR 按压模式支持配置30:2,15:2和仅按压模式。在 CPR 仅按压过程中持续提供操作指导和剩余按压次数提示。 6、数据传输和存储：存储容量：设备的内部存储容量不小于1GB，可储存不少于1000份自检报告。具备录音功能，可保存不少于60分钟抢救现场录音。数据存储：可存储 ECG 波形数据、事件数据、 录音数据、急救数据（须有急救时间、CPR 持续时间、放电次数等要素）、录音数据等。支持 USB 接口，可通过外部 USB 闪存设备导出抢救记录数据。 7、设备维护与自检：设备具有用户自检和设备自检功能。支持每日、每周、每月、每季度的设备自检。具备设备状态指示灯：根据自检结果，红灯/绿灯显示设备状态。支持设备使用时实时自检和开机自检，检测主控模块、治疗模块、电源模块的状态。 ★8、每套须配置AED报警柜。 9、报警柜材料壁厚:≥4.0mm。 10、报警柜颜色:红色、绿色、橙色可选。 11、报警柜结构:双层柜体+玻璃可视窗+报警器。 |

★ 质保期：质保期≥5年（合同签订后采购人出具验收报告之日起），质保范围：整机含所有部件（质保期内涉及维修、产品更换、人工费用等一切费用包含在此次报价中）。质保期后若采购人采购本项目的维保，其每年的维保费用不超过合同成交价的3%。

- 以上带“★”项为实质性要求，必须全部满足，负偏离视为无效响应。