| 设备 名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 牙科综合治疗机 | 1.工作条件： （1）供气压力范围 0.55—0.80Mpa, 流量>55L/min。 （2）水源水压范围 0.20—0.40Mpa, 流量>10L/min。 2.牙科椅： （1）采用阻燃纤维皮料。 （2）座椅后倾角≥10 °可用于病患休克时紧急治疗。 （3）靠背及坐垫均有一体式护腰设计。 （4）牙科椅安装互锁装置和防压装置。 （5）座椅升降范围最高≥800 mm，最低≤320 mm；座椅最大承重≥220 kg。 （6）可调节头枕，头枕角度可在 360 °范围内做任意调整，头枕伸缩范围 0-150mm。 （7）具备变频防抖系统；牙椅在牙科椅启动及停止时运行平稳，无顿挫感。 （8）牙科椅配有左右扶手，右扶手可上下翻转 180 度。 3.工作台： （1）下挂式器械盘，微电脑控制系统，主控操作界面有 ≥18 个控键。 （2）工作台采用独立落地设计，避免出现机器重心不稳。 （3）工作台配内嵌式拉手，具备气刹锁定平衡臂固定装置，医生可随意调整器械盘的高度。 （4）器械盘主控操作界面上，具有童锁功能。 （5）器械盘主控台配有内置式 LED 观片灯。 （6）器械盘平衡臂能承受重量≥5kg。 （7）器械盘内部水路配备有防回吸装置。 4.侧箱： （1）侧箱机箱采用连体式，灯椅联动，整体可旋转≥60 °。 （2）侧箱外壳采用ABS 工程塑料的材质。 （3）水杯供水系统和冲痰盂系统可根据医生的要求设定时间。 （4）一体式陶瓷痰盂，整体可≥90 °旋转。 （5）配备排污口防臭系统，三路独立阀门排水防臭。 （6）配备牙椅气路冷凝水定时自动排水系统。 5.助手位： （1）助手盘操作界面有≥16 个键。 （2）助手盘配备 5 个器械挂架。 （3）助手盘面可 350 度旋转，≥3 关节连接臂。 （4）吸唾系统配有过滤网。吸唾过滤网可拆卸清洗。 6.口腔灯：八灯珠 LED 节能口腔灯，具有一键防固化模式。灯头支持至少三轴旋转。光强：≥8000LUX。 7.脚踏具备以下功能：牙科椅位升降、靠背俯仰、漱口水开关及冲痰水开关、口腔灯开关、吐痰开关等。 8.感控： （1）一键智能消毒程序。 （2）原厂臭氧发生器，整机无需额外投入消毒剂，臭氧消毒因子抑制水管内细菌滋生及生物膜形成。 （3）具备医用级双离子空气消毒系统。 9.其他： （1）具备三级水过滤系统； - 具备一键控制水电气开关。 - 10.医生椅：座椅符合人体工程学设计，医用静音脚轮；座椅和靠背角度调节，升降行程调节 160mm，最低椅面高455mm。 ★11.配置三用枪2只，治疗台1套，牙科椅1张，照明系统1套，消毒系统至少1套，空压机1套，洁牙机1套，口腔观察仪1套。 ★12、包含设备安装环境的改建费用，包括但不仅限于水管改造，房屋改造等。 |

★ 质保期：质保期≥3年（合同签订后采购人出具验收报告之日起），质保范围：产品含所有部件（质保期内涉及维修、产品更换、人工费用等一切费用包含在此次报价中）。质保期后若采购人采购本项目的维保，其每年的维保费用不超过成交价的3%。

- 以上带“★”项为实质性要求，必须全部满足，负偏离视为无效响应文件。