| 设备 名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 人体成分分析仪 | 1、测试方法：直接节段多频率生物电阻抗测试法，同时多频率生物电阻抗分析法。 2、计算方法不使用年龄、性别经验估算值（提供第三方机构检测的检验报告证明）。 3、电极方法：4极8点接触式电极。 4、电阻抗：通过≥5个不同的频率分别在5个节段部分(右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢)进行≥25个电阻抗测量； 5、结果报告类型：体成分结果报告、儿童报告、体水分报告、体型报告纸，每种报告可单独打印。 6、主要测量值： 6.1、人体成分分析（身体总水分、蛋白质、无机盐、体脂肪、肌肉量、去脂体重、体重）,肌肉脂肪分析（体重、骨骼肌、体脂肪），肥胖分析（身体质量指数、体脂百分比）,肌肉均衡，细胞外水分比率分析,人体成分测试历史记录,评分，内脏脂肪面积，体重控制，营养评估，肥胖评估，身体均衡评估（上肢、下肢、上下肢）,节段脂肪分析，节段水分分析，节段细胞内水分分析，节段细胞外水分分析，腰臀比，内脏脂肪等级，运动热量消耗，结果解析QR代码，生物电阻抗图，生物电阻抗矢量分析图，成长分数,肥胖评估,身体水分组成（身体水分含量、细胞内水分、细胞外水分），身体水分历史记录。 6.2、体型判断至少包含：运动员体型、一般强壮型、偏胖、肥胖、肌肉型、健康型、苗条肌肉型、苗条、隐性肥胖、消瘦型、偏瘦型。 6.3、身体围度：颈围、胸围、腹围、臀围、右上臂、左上臂、右大腿、左大腿。 6.4、研究项目（细胞内水分、细胞外水分、骨骼肌、基础代谢率、腰臀比、腹围、内脏脂肪等级、内脏脂肪面积、肥胖度、骨矿物质含量、身体细胞量、上臂围度、上臂肌肉围度、去脂体重指数、脂肪量指数、建议的热量摄入。 7、相位角测量：全身相位角（50kHz）及历史记录、节段相位角（50kHz，右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢）。 8、具有SMI测量值及历史记录。 9、标准范围定制功能：可以根据需要自行设定体脂百分比、腰臀比和BMI等的正常范围。（提供功能截图证明） 10、具有水分控制评估：具有透析干体重评估值及根据不同合并症给出不同的干体重建议值。（提供报告结果证明） 11、显示屏：≥10英寸彩色液晶屏。 12、内部接口：触摸屏、键盘按键。 13、测量体重范围： 2～270Kg，测量年龄范围：3～99岁，测量身高范围：95～220cm。 14、数据存储：单机通过输入ID号可储存结果≥100000个测试结果。 15、支持USB存储设备，可使用USB存储设备存储数据或备份全部数据。 16、生物电阻抗频率至少包含5 KHZ ，50KHZ ，250KHZ ，500KHZ，1000KHZ；频率允差±1%。 17、阻抗误差：四肢±1%，躯干±3%；生物电阻抗范围: 10Ω～1000Ω。 18、测试模式：简易模式及专业模式。 19、检测电流≤300μA（±30µA）。 20、仪器重量:≥38kg。 21、设备使用期限：≥8年。 |

★质保期：质保期≥3年（合同签订后采购人出具验收报告之日起），质保范围：产品含所有部件（质保期内涉及维修、产品更换、人工费用等一切费用包含在此次报价中）。质保期后若采购人采购本项目的维保，其每年的维保费用不超过成交价的3%。

- 以上带“★”项为实质性要求，必须全部满足，负偏离视为无效响应。