| 设备 名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 锗-镓发生器项目 | 1、淋洗柱基质为TiO2，淋洗溶液为0.1M/L盐酸； ★2、产品母体核素68Ge≥20 mCi； 3、首次淋洗效率≥80%； 4、洗脱液核素纯度68Ga≥99.9%； 5、洗脱液放射化学纯度Ga3+≥95%； 6、68Ge漏穿率：≤0.001%； 7、金属杂质：Fe≤10 ug/GBq 、Zn≤10 ug/GBq； 8、无菌，细菌内毒≤35 EU/ml； 9、产品有效期：≥1年或≥450次淋洗； 10、锗镓发生器相关专利证书≥2项；(提供盖有供应商公章的专利证书扫描件) ★11、免费提供锗镓发生器退役后的回收服务及锗镓发生器相应使用周期的淋洗液； |
| 注：带“★”为实质性要求，不满足做无效响应处理。 |  |

★质保期：质保期≥1年（合同签订后采购人出具验收报告之日起），质保范围：产品含所有部件（质保期内涉及维修、产品更换、人工费用等一切费用包含在此次报价中）。质保期后若采购人采购本项目的维保，其每年的维保费用不超过成交总价的3%。

以上带“★”项为实质性要求，必须全部满足，负偏离视为无效响应文件。