| 设备 名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 心电图机（12导联） | - 1、适用于对人体心电信号的测量、采集、显示、处理和记录患者心电信号，供临床诊断；设备本身具备≥10英寸的显示屏； - ★2、12导心电图机，支持12导心电图同步采集； - 3、交流滤波关闭情况下，共模抑制比：＞125dB； - 4、定标电压：各档位灵敏度最大允许误差为士1%； - 5、噪声电平：≤10μVP-P； - 6、频响范围：0.01Hz~350Hz（-30%～+10%）； - 7、时间常数：≥5s； - 8、心率测量范围：30bpm~300bpm； - 9、具备全导联起搏检测，准确识别起搏信号； - 10、心电图机支持批量下载预约记录功能，支持从心电网络系统获取预约的受检查者信息下发至心电图机并支持待检查列表显示，列表应包含检查姓名、性别、年龄等信息； - 11、检查管理：具有加采新报告、上传数据、重新上传、加急、加采图谱、重采图谱、编辑删除查询、同步、批量上传心电图功能； - 12、心电图机支持导联脱落、伪差、左右手接反、无法识别、心律失常波形的自动检测和提示功能； - 13、心电图机支持本地报告进行同屏对比； - 14、心电图机具备报告分享功能； - 15、设备属于CF型防除颤类型（提供设备铭牌图片证明，具有CF型防除颤图标）； - 16、锂电池额定容量≥8000mAh，支持12小时以上连续工作（提供产品说明书证明）； - 17、存储量：支持10000份心电数据存储； ★18、与医院现有心电信息系统无缝对接，费用包含在供应商报价中。 ★19、具备5G（兼容4G）网络传输功能。 |
| 心电图机（18导联） | - 1、适用于对人体心电信号的测量、采集、显示、处理和记录患者心电信号，供临床诊断；设备本身具备≥10英寸的显示屏； - ★2、18导数字式心电图机，支持18导心电图同步采集； - 3、耐极化电压：≥±980mV；输入阻抗：≥100MΩ； - 4、交流滤波关闭情况下，共模抑制比：＞125dB； - 5、定标电压：各档位灵敏度最大允许误差为士1%； - 6、噪声电平：≤10μVP-P；频响范围：0.01Hz~350Hz（-30%～+10%）； - 7、时间常数：＞5s； - 8、心率测量范围：30bpm~300bpm； - 9、增益要求：支持2.5mm/mV、5mm/mV、10mm/mV、20mm/mV，增益准确度±1%； - 10、支持消息实时提醒功能，如危急报告提醒、诊断退回提醒、导联纠错提醒、诊断完成提醒； - 11、支持急性心肌梗塞等异常心电图的自动识别，并以弹窗或语音提醒方式提醒医患人员优先诊断； - 12、心电图机具备报告分享功能； - 13、设备属于CF型防除颤类型（提供设备铭牌图片证明，具有CF型防除颤图标）； - 14、锂电池额定容量≥5000mAh，支持8小时以上连续工作； - 15、存储量：支持10000份心电数据存储； - ★16、与医院现有心电信息系统无缝对接，费用包含在供应商报价中。 - ★17、具备5G（兼容4G）网络传输功能。 |

★ 质保期：质保期≥3年（合同签订后采购人出具验收报告之日起），质保范围：产品含所有部件（质保期内涉及维修、产品更换、人工费用等一切费用包含在此次报价中）。质保期后若采购人采购本项目的维保，其每年的维保费用不超过成交价的3%。

- 以上带“★”项为实质性要求，必须全部满足，负偏离视为无效响应。