| 设备 名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 心脏临时起搏器 | 1.至少包含以下模式 心房起搏心房感知模式（AAI）、心室起搏心室感知模式（VVI）、非同步起搏模式（AOO 和 VOO）快速心房起搏模式（RAP）。 2.输出波形 恒定电流-方波。 3.输出脉冲幅度：0.1-25mA。 4.感知灵敏度：0.4-20mV。 5.基本起搏频率：30-200ppm。 6.快速心房起搏频率：80-800ppm。 7.具备显示屏功能，至少能显示以下参数 当前模式、心率、心室输出。 8.具备开机自检功能，具备心室起搏感知指示灯。 9.具备空白期自动反应和噪声反应功能。 10.具备电除颤防护和静电防护功能。 11.具备锁屏功能。 12.具备 LED 背景灯功能。 13.具备电池低电量报警功能。 14.支持在 10℃-40℃温度环境下运行操作。 15.带电池重量：≤500g。 16.脉冲宽度：1.5ms±10%。 ★17.每套设备配置连接线2条。 |

| 设备 性能（需提供样机） | - 产品具备显示屏，可以直观的看到起搏频率，输出电流，感知灵敏度，电池电量等情况；产品默认VVI（心室起搏心室感知模式）的起搏模式；在使用过程中如需更换电池，产品会通过电容器供电，保证30S以上，可以让使用者从容的更换电池。 |
| --- | --- |

★质保期：质保期≥3年（合同签订后采购人出具验收报告之日起），质保范围：产品含所有部件（质保期内涉及维修、产品更换、人工费用等一切费用包含在此次报价中）。质保期后若采购人采购本项目的维保，其每年的维保费用不超过成交价的3%。

- 以上带“★”项为实质性要求，必须全部满足，负偏离视为无效响应。