| 设备名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 失眠治疗仪 | 1.用途：用于非器质性失眠症的物理辅助治疗，通过电刺激及听觉放松等手段调节中枢神经功能，改善睡眠质量。 2.主机具备电流输出功能，系统具备病历及方案管理功能。 3.具备FNS小脑顶核电刺激模式、CES经颅微电流刺激模式、音乐刺激模式。 4.联合治疗：音乐模式可与FNS 模式或CES模式同时搭配使用。 5.FNS模式与CES模式可通过同一或不同输出通道实现。 6.双治疗位可同时不同模式治疗。 7.FNS模式脉冲频率：500~3500Hz可调。 8.FNS模式脉冲宽度：至少七档可调。 ★9.波形为随机信号调幅的无极性指数脉冲波。 10.CES模式至少包含4种固定脉冲宽度。 11.治疗时间1~60 分钟可调。 12.具备外部输入口及音乐管理功能。 13.可以和经颅磁信息互联互通。 14.设备使用年限：≥8年。 15.具备≥3种内置治疗处方。 16.具备打印报告功能。 ★17.配置要求： （1）主机1台。 （2）刺激电极组件 ≥2套。 |

★质保期：质保期≥3年（合同签订后采购人出具验收报告之日起），质保范围：产品含所有部件（质保期内涉及维修、产品更换、人工费用等一切费用包含在此次报价中）。质保期后若采购人采购本项目的维保，其每年的维保费用不超过成交价的3%。

★供应商的报价须包含本项目与医院HIS等所有需要对接系统的接口费及软件升级费（若涉及）。

- 以上带“★”项为实质性要求，必须全部满足，负偏离视为无效响应。