| 设备名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 医用冷藏冰箱 | - ★有效容积≥700L。 - 箱内温度稳定在2~8℃，控温与显示精度至少达到0.1℃。 - 箱内温度均匀性不超过±2℃。 - 波动度不超过±3℃。 - 制冷方式采用风冷无霜设计。 - 箱体具备多层结构便于分类摆放不同品种的疫苗。 - 内胆材质最好为304不锈钢或耐腐蚀的材质。 - 需配备门锁装置。 - 在断电情况下，箱内温度应能维持在规定范围内至少8小时，同时温度显示和报警系统应能持续工作不少于24小时。 |
| 低温保存冰箱 | - ★有效容积≥100L。 - 温度范围应可调，覆盖至少-10℃至-25℃，控温精度至少达到0.1℃，显示精度至少1℃。 - 保温层厚度不应小于70毫米。 - 门封条为可拆卸。 - 箱体样式既可是卧式也可是立式。 - 运行保护方面，设备应具备开机延时和停机间隔等保护功能，防止频繁启停影响压缩机寿命。 - 设备需内置备用电池，在断电后可持续显示温度并保持报警功能至少24小时。 |
| 冷链监控系统（适用于医用冷藏冰箱和低温保存冰箱） | - 该系统须符合自动温度监测要求，测温范围应覆盖-20℃至+40℃，综合精度≤±0.5℃，显示分辨率≤0.1℃。 - ★数据能够自动上传至省级免疫规划信息管理系统。 - 具备包括超温、断电、传感器故障、开门及电池电量低多种类型的报警功能。 - 具备声光、平台信息、短信或微信等多种方式推送报警消息。 - 具备离线数据缓存能力，一旦网络恢复即可自动补传历史数据。 - 冰箱内部监控设备的防护等级至少为IP64。 - ★配备一个普通冷藏转运箱≥50L。 |

★ 质保期：质保期≥3年（合同签订后采购人出具验收报告之日起），质保范围：产品含所有部件（质保期内涉及维修、产品更换、人工费用等一切费用包含在此次报价中）。质保期后若采购人采购本项目的维保，每件设备每年的维保费用不超过其最终成交单价的3%。

★供应商的报价须包含本项目与医院HIS等所有需要对接系统的接口费及软件升级费（若涉及）。

★本次采购的疫苗专用冰箱具备物联网远程监控功能，供应商报价须包含设备使用期间物联网卡费用（若涉及）。

- 以上带“★”项为实质性要求，必须全部满足，负偏离视为无效响应。