| 设备名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 宫腔镜设备 | - 镜鞘 - 1、配合工作手件使用，具备旋转连续灌流功能。 - 2、斜口绝缘设计，陶瓷或等效绝缘材料，26Fr。 - 3、工作部分长度≥190mm。 - 4、能够耐受≥600次高温高压灭菌使用，内外鞘一起配合使用。 - 5、插入部外径≥8mm，工作部分长度≥210mm，器械孔道内径≥7mm。 - 工作手件 - 1、被动式，拇指环可以移动。 - 2、工作部分长度≥200mm，插入部外径≤4.7mm。 - 3、能够耐受≥600次高温高压循环灭菌使用。 - 目镜 - 1、12°内窥镜，直径≥4mm，工作长度≥300mm。 - 2、具备颜色标识，有效景深范围是3mm-100mm。 - 3、在标准照明体下的显色指数Ra≥92分辨率。 - 4、中心视场分辨率≥7.5lp/mm。 - 5、能耐受≥600次高温高压灭菌重复使用。 - ★四、配备电凝线≥3根。 |

★ 质保期：目镜质保：3年，操作手件，内、外镜鞘质保1年（合同签订后采购人出具验收报告之日起），质保范围：产品含所有部件（质保期内涉及维修、产品更换、人工费用等一切费用包含在此次报价中）。质保期后若采购人采购本项目的维保，其每年的维保费用不超过成交价的3%。

★供应商的报价须包含本项目与医院HIS等所有需要对接系统的接口费及软件升级费（若涉及）。

- 以上带“★”项为实质性要求，必须全部满足，负偏离视为无效响应。