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	技术参数要求

	
新生儿暖箱
	1.适用对象：适用于早产儿、低体重儿及患病新生儿的恒温护理与救治。
2.工作模式：具备箱温控制和肤温控制两种模式。
3.温控系统箱温控制范围：通常为25℃～39℃；肤温控制范围：通常为34℃～37.5℃；温度显示范围：20℃～42℃；肤温测量精度：≤±0.3℃，温度波动：≤±0.5℃。
4.升温时间：≤30分钟，温度均匀性：床垫水平时≤0.8℃，倾斜时≤1.0℃，具备双传感器监测：皮肤传感器+箱温传感器。
5.湿度控制：控制范围：通常为40%-90%，湿度波动：≤±5%，加湿水槽：透明材质，容量≥800ml，可高温高压消毒。
6.空气环境：空气流速：≤10cm/秒，具备空气过滤功能，氧气接口：具备氧气输入接口。
7.操作窗：≥5个门孔。
8.箱体：双层保温结构，至少4面透明可视。
9.婴儿床：可双向推拉，倾斜角度无级可调。
10.X光托盘：内置X射线拍片盘。
11.显示屏：全中文界面。
12.具备储物功能。
13.报警类型包括但不限于：超温（高/低温）、断电、传感器故障、风机故障、缺水等。
14.防护设计：医用级材质，边角圆弧处理，防夹手装置，防雾功能，防漏电保护。
15.具备双面蓝光功能。
★16.标准配置：主机（含婴儿舱、机箱、控制仪）、皮肤温度传感器、输液架及托盘。


★质保期：质保期≥3年（合同签订后采购人出具验收报告之日起），质保范围：产品含所有部件（质保期内涉及维修、产品更换、人工费用等一切费用包含在此次报价中）。质保期后若采购人采购本项目的维保，其每年的维保费用不超过成交价的3%。
★供应商的报价须包含本项目与医院HIS等所有需要对接系统的接口费及软件升级费（若涉及）。
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